PT. SINKO PRIMA ALLOY

Alamat		: Jl. Tambak Osowilangun Permai No. 61,

Pergudangan Osowilangun Permai Blok E7-E8, Surabaya-Indonesia (60191)

Telepon		: 031-7482816

Fax. 			: 031-7482815

Aftersale (WA)	: 0821-4281-7085

Email			: aftersales@elitech.co.id

sinkoprima@gmail.com

Website 		: www.elitech.id

SPA-PP/PROD-170.12 Februari 2025.01

Isi

Kata pengantar	3

Bagian 1 Petunjuk Keselamatan dan Simbol	5

1.1 Keamanan Umum	5

1.2 Peringatan	6

1.3 Perhatian	8

1.4 Simbol	9

Bagian 2 Pendahuluan	10

2.1 Tujuan Penggunaan	10

2.2 Fitur Produk	10

Bagian 3 Penampilan	11

3.1 Penampilan	11

3.2 Tampilan	12

3.3 Tombol Pengontrol	12

3.4 Menunjukkan Lampu	13

3.5 Mode Kerja FHR	13

3.6 Mode Tampilan	14

3.7 Parameter Penjelasan	14

Bagian 4 Operasi Dasar	16

4.1 Mempersiapkan Penggunaan	16

4.2 Menggunakan Baterai	16

4.3 Pengoperasian Probe	16

4.4 Menghidupkan Perangkat	17

4.5 Parameter Pengaturan dan Operasi Kerja	17

4.6 Memasang Kertas	17

4.7 Membekukan, Menyimpan, dan Memutar ulang	18

4.8 Matikan Perangkat	18

Bagian 5 Pemeriksaan dan Perekaman....………………………………………19

5.1 Memeriksa FHR	19

5.2 Pemantauan FHR	19

5.3 Pemantauan TOCO	20

Bagian 6 Pembersihan dan Desinfeksi	21

6.1 Pembersihan	21

6.2 Disinfeksi	21

Bagian 7 Pemeliharaan dan Pemecahan Masalah	22

7.1 Pemeliharaan	22

7.2 Pemecahan Masalah	22

Bagian 8 Garansi dan Layanan Purna Jual	24

8.1 Garansi	24

8.2 Layanan Purna Jual	24

Bagian 9 Spesifikasi Produk	25

# Kata pengantar

0.1 Hak Cipta

© Semua salinan adalah disimpan oleh pabrikan.

0.2 Perhatian

Manual operasi ini ditulis dan disusun sesuai dengan arahan dewan MDD93/42/EEC untuk perangkat medis dan standar yang diselaraskan.

Untuk apa saja modifikasi dan peningkatan, informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Manual operasi ini mencakup dokumen khusus yang adalah di bawah perlindungan hukum hak cipta.

Seluruh hak cipta. Tanpa pengumuman tertulis dari perusahaan kami, panduan pengguna tidak boleh ditransfer, disalin, atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

Perusahaan kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan perabotan, kinerja, atau penggunaan bahan ini.

0.3 Tanggung Jawab Pabrikan

Pabrikan hanya menganggap dirinya bertanggung jawab untuk setiap efek pada keselamatan, keandalan, dan kinerja peralatan jika:

Operasi perakitan, perluasan, penyetelan ulang, modifikasi atau perbaikan dilakukan oleh orang yang diberi wewenang oleh pabrikan, dan instalasi listrik ruangan yang relevan disusun dengan standar nasional, dan dokumen tersebut digunakan sesuai dengan instruksi untuk digunakan.

Jika diperlukan, kami dapat memberikan diagram sirkuit yang diperlukan dan dokumen lain untuk membantu teknisi yang memenuhi syarat untuk memelihara dan memperbaiki perangkat.

0.4 Jaminan
Unit tidak dapat diperbaiki oleh pengguna. Semua layanan harus dilakukan oleh teknisi yang disetujui oleh pabrikan. Kami menjamin bahwa setiap produk bebas dari cacat tenaga kerja dan bahan dan harus sesuai dengan spesifikasi produknya sebagaimana didefinisikan dalam dokumentasi pengguna. Jika produk tidak berfungsi seperti yang dijamin selama masa garansi, kami akan memperbaiki atau menggantinya tanpa biaya. Penyalahgunaan, perawatan yang tidak tepat dapat membatalkan garansi.

0.5 Penjelasan

: Label mengacu pada petunjuk pengoperasian.

CATATAN: Memberikan informasi yang berguna dari suatu fungsi atau prosedur.

0.6 Peringatan

PERINGATAN: Label menyarankan agar tidak melakukan tindakan atau situasi tertentu yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian.

PERINGATAN: Label menyarankan tindakan atau situasi yang dapat merusak peralatan, menghasilkan data yang tidak akurat, atau membatalkan prosedur.

Bagian 1 Petunjuk Keselamatan dan Simbol

### 1.1 Keamanan Umum

Sebelum menggunakan perangkat, dengan hati-hati memeriksa Doppler jantung janin (selanjutnya disebut perangkat) dan aksesori untuk memastikan unit utama dan aksesori tidak memiliki bukti kerusakan yang terlihat yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kinerja perangkat.

Perangkat ini digunakan untuk jantung janin kecepatan tes, pemantauan detak jantung janin dan TOCO, tidak dimaksudkan untuk perlakuan. Jika hasil tes tidak berguna, silakan coba untuk menguji dengan metode uji klinis lainnya.

Pemasangan, penyesuaian, pemeliharaan dan perbaikan dapat dilakukan hanya oleh personel yang berkualifikasi atau berwenang dari pabrikan.

Dilarang menyalin atau menerjemahkan bagian mana pun dari konten manual ke bahasa lain tanpa ditulis persetujuan dari produsen.

Harap perhatikan PERINGATAN, PERHATIAN dan CATATAN untuk menghindari kemungkinan cedera.

PERINGATAN: Perangka tmenggunakan Doppler ultrasound berdaya sangat rendah. Hal ini dikonfirmasi oleh perhitungan desain, uji laboratorium, uji klinis dan aplikasi klinis energi Doppler perangkat aman untuk janin, wanita hamil dan personel lainnya. Meski begitu, tidak tepat menggunakan perangkat secara terus menerus atau dalam jangka panjang.

PERINGATAN: Untuk menghindari risiko sengatan listrik, peralatan ini hanya boleh disambungkan ke sumber listrik dengan arde pelindung.

CATATAN: Sebelum menggunakan perangkat, harap baca manual ini dengan seksama dan pastikan untuk memahami kontrol, tampilan, fitur, dan teknik pengoperasian.

### 1.2 Peringatan

PERINGATAN: Perangkat ini tidak tahan ledakan dan tidak dapat digunakan di hadapan peralatan anestesi yang mudah terbakar.

PERINGATAN: Jangan membuang baterai ke dalam api karena dapat meledak dan menyebabkan bahaya.

PERINGATAN: Jangan mencoba mengisi ulang baterai sel kering normal, yang dapat bocor dan menyebabkan kebakaran atau bahkan ledakan.

PERINGATAN: Jangan menyentuh sinyal input atau output konektor dan pasien secara bersamaan untuk menghindari kerusakan perangkat.

PERINGATAN: Aksesoris dan peralatan yang terhubung ke antarmuka analog dan digital harus disertifikasi sesuai dengan standar IEC masing-masing.

PERINGATAN: Baterai harus dikeluarkan dari kompartemen baterai jika perangkat tidak akan digunakan untuk waktu yang lama.

PERINGATAN: Operator tidak berhubungan langsung dengan pasien saat mengganti baterai dan membuka penutup baterai.

PERINGATAN: Mengganti baterai hanya boleh dilakukan di luar lingkungan pasien (1,5 m dari pasien) oleh orang-orang dari pabrikan atau orang-orang yang diberi wewenang oleh pabrikan.

PERINGATAN: Mohon gunakan probe yang spesifikasinya berukuran dari pabrikan.

PERINGATAN: Perangkat ini dirancang untuk operasi terus menerus dan biasa saja. Jangan rendam dalam cairan apapun (yaitu tidak menetes atau percikan).

PERINGATAN: Jaga kebersihan perangkat. Hindari getaran.

PERINGATAN: Jangan gunakan proses sterilisasi suhu tinggi dan sterilisasi E-beam atau radiasi gamma.

PERINGATAN: Perangkat ini tidak terkena sumber interferensi elektromagnetik yang kuat, seperti pemancar radio, telepon seluler, dll. bepenyebab interferensi elektromagnetik.

PERINGATAN: Pengguna harus memeriksa bahwa peralatan tidak memiliki kerusakan yang terlihat yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien atau kemampuan pemantauan sebelum digunakan. Interval pemeriksaan yang direkomendasikan adalah sekali per bulan atau kurang. Jika kerusakan terbukti, penggantian dianjurkan sebelum digunakan.

PERINGATAN: Perangkat tidak dapat digunakan ketika beberapa peralatan digunakan, seperti generator listrik frekuensi tinggi, oven microwave, dan telepon seluler.

PERINGATAN: Jangan gunakan perangkat di hadapan campuran anestesi yang mudah terbakar dengan oksigen atau bahan mudah terbakar lainnya.

PERINGATAN: Silakan berhenti menggunakan perangkat untuk menangani dengan benar jika konstruksi perangkat tidak terintegrasi, seperti penutup baterai hilang.

PERINGATAN: Perangkat ini layak untuk kerabat seperti operator, organisasi yang bertanggung jawab dan pembatasan lingkungan, yang tidak memerlukan keterampilan, pelatihan, dan pengetahuan khusus.

PERINGATAN: Manual operasi ini ditulis pada tingkat tanpa pendidikan khusus, pelatihan dan kebutuhan lain dari individu untuk siapa mereka dimaksudkan. Untuk penggunaan di rumah sakit dan klinik, operator harus memiliki sertifikat kualifikasi relatif seperti sertifikat perawat. Untuk penggunaan di rumah, ketika data uji digunakan untuk mendiagnosis, data tersebut harus dianalisis oleh tenaga kerja medis khusus.

PERINGATAN: Kualifikasi minimum personel servis ini harus memahami pengoperasian perangkat dan teknik servis kami.

PERINGATAN: Bagi para wanita yang sensitif terhadap gel, silahkan ganti gel menjadi air atau minyak.

PERINGATAN: Jika menggunakan earphone yang tidak cocok, itu akan mempengaruhi efek suara.

PERINGATAN: Setelah pengepakan, mesin dapat dikirim melalui udara, laut, tanah. Saat mengangkut, mesin tidak bisa disimpan di tempat terbuka.

PERINGATAN: Pemeriksaan keselamatan berikut harus dilakukan setiap setengah tahun sekali atau seperti yang ditentukan dalam protokol pengujian dan inspeksi institusi oleh orang yang memenuhi syarat yang memiliki pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman praktis yang memadai untuk melakukan pengujian ini.

- Periksa peralatan untuk kerusakan mekanis dan fungsional.

- Periksa label yang relevan dengan keselamatan untuk keterbacaan.

- Pastikan perangkat berfungsi dengan benar seperti yang dijelaskan dalam petunjuk penggunaan.

- Uji arus bocor pasien menurut IEC 60601-1: batas kurang dari 100uA (B).

Arus bocor tidak boleh melebihi batas. Data harus dicatat dalam log peralatan. Jika perangkat tidak berfungsi dengan baik atau gagal dalam salah satu pengujian di atas, perangkat harus diperbaiki.

### 1.3 Perhatian

PERINGATAN: Baterai harus dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan setempat setelah digunakan.

PERINGATAN: Perangkat hanya boleh digunakan Kapan penutup baterai ditutup.

PERINGATAN: Baterai harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering.

PERINGATAN: Jika menggunakan baterai isi ulang, untuk memastikan kemampuan dan masa pakai, harap isi penuh baterai sebelum digunakan pertama kali, biasanya, baterai harus terus diisi selama 4 jam atau diisi sesuai dengan panduan yang ditampilkan pada baterai.

PERINGATAN: Tolong jangan salah mengatur anoda dan katoda baterai.

PERINGATAN: Informasi dalam panduan ini adalah dapat diubah tanpa pemberitahuan.

Masa pakai perangkat adalah 6 tahun, setelah itu harap perlakukan sesuai dengan peraturan relatif.

PERINGATAN: Jangan gunakan pelarut yang kuat (misalnya, aseton) dan bahan abrasi untuk membersihkan perangkat.

PERINGATAN: Jangan biarkan cairan apa pun masuk ke perangkat, dan jangan merendam bagian perangkat apa pun ke dalam cairan apa pun.

PERINGATAN: Silakan pilih aksesori dan barang habis pakai yang disahkan oleh pabrikan.

PERINGATAN: Jangan sekali-kali mencoba mensterilkan probe atau peralatan dengan uap suhu rendah atau metode lain.

### 1.4 Simbol

Semua simbol dijelaskan sebagai berikut.

| Simbol | Penjelasan |
| --- | --- |
|  | Ketik BF |
|  | Perhatian, lihat dokumen yang menyertainya |
|  | Soket Headphone |
|  | Daya ON/MATI |
|  | Detak Jantung Janin simbol |
|  | Item ini sesuai dengan Petunjuk Perangkat Medis 93/42/EEC |
| P/T | Nomor bagian |
| S/T | Nomor seri |
|  | Tanggal produksi |
|  | Pabrikan |
|  | Perwakilan resmi di komunitas Eropa |

# Bagian 2 Pendahuluan

### 2.1 Tujuan Penggunaan

- Probe FHR 2MHz: mendeteksi detak jantung janin dari 10-12minggu; Posisi untuk janin sebelum merakit probe pemantauan ultrasound.

- Probe pemantauan ultrasound 1MHz: terus menerus memantau FHR.

- Stimulator: merangsang untuk membangunkan janin jika janin sedang tidur dengan getaran Kapan kontinu pemantauan FHR dengan probe ultrasound 1Mhz.

- Pemeriksaan TOCO: Monitor terus menerus TOCO (Urine) Kontraksi Tekanan).

### 2.2 Fitur Produk

Model yang berbeda memiliki fitur yang berbeda sebagai berikut.

| Fungsi | SONOTRAX PRO TFT (TOCO) |
| --- | --- |
| Menampilkan | Warna |
| Layar sentuh | Ya |
| Pengalih kode | Ya |
| audio/lampu Alarm | Ya |
| Mencetaksistem ing | Ya |
| Deteksi FHR | Ya |
| monitor FHR | Ya |
| monitor TOCO | Ya |
| Stimulator | Ya |
| SpO2 | Tidak |
| perangkat lunak komputer | Pilihan |
| Membawa kasus | Pilihan |
| Kereta dorong | Pilihan |

# Bagian 3 Penampilan

### 3.1 Penampilan

Depan

Belakang            Bawah

Komentar:

1) Main body        		2) Penutup Printer	3) Lampu AC

4) Power On/Off     		5) Lampu Power		6) Tombol Printing

7) Tombol Alarm On/Off	8) Tombol Freezing	9) Tombol Stimulator

10) Tombol Zero			11) Tombol Probe Change	12) Code switch

13) 1MHz probe     		14) TOCO probe         	15) 2Mhz probe

16) 2Mhz probe port      17) 1Mhz probe			18) Mark port

19) TOCO probe port		20) USB port     		21) Power switch

22) DC port             23) Screw hole

### 3.2 Tampilan

3.2.1 Tampilan Kerja

Digit+Mode kurva Mode kurva Mode digit

3.2.2 Tampilan Menu

SONOTRAX PRO TFT (TOCO) menu

### 3.3 Tombol Pengontrol

Dalam konfigurasi unit utama 3.1, ini kunci sebagai berikut.

3.3.1Daya ON/OFF

Tekan tombol  sekali untuk menghidupkan perangkat.

Saat perangkat berfungsi, tekan  tombol selama 3 detik untuk mematikan perangkat.

3.3.2 Tombol mencetak

Tombol mencetak  untuk mulai mencetak hingga pengaturan waktu cetak.

Saat mencetak, tekan tombol  untuk berhenti mencetak.

3.3.3 Tombol ON/OFF Alarm

Saat ada alarm, tekan tombol  untuk menghentikan suara alarm sementara. Setelah waktu tunda, akan berbunyi kembali jika kondisi alarm masih ada.

3.3.4 Kunci Pembekuan

Tekan tombol  untuk membekukan pada LCD akan membeku. Ini akan terus sampai pengukuran lain dimulai, mengubah mode atau tekan tombol ini lagi.

3.3.5 Stimulator Kunci

Jika janin sedang tidur ketika kontinu pemantauan FHR oleh Probe 1Mhz USG, Tekan Tombol  untuk membangunkan janin dengan getaran.

3.3.6 Nol Kunci

Tekan tombol  untuk atur TOCO ke nilai 0.

3.3.7 Kunci Ubah Probe

Tekan tombol  untuk menukar probe antara probe 2MHz dan 1 MHz pemeriksaan ultrasonografi.

3.3.8 Alih Kode

Sakelar kode digunakan untuk memilih dan mengatur parameter dan fungsi. Memutar beralih ke tempat yang cocok untuk memilih dan tekan untuk mengkonfirmasi.

### 3.4 Menunjukkan Lampu

Ada dua lampu dengan kode (3) dan (5) dalam konfigurasi unit utama.

3.4.1 Lampu Indikator Daya

Saat menyalakan perangkat, cahayanya terang sepanjang waktu.

3.4.2 Lampu Indikator Pengisian Daya

Saat mengisi daya, warnanya oranye. Setelah selesai pengisian, itu hijau.

### 3.5 Mode Kerja FHR

Untuk apa saja FHR mode kerja, FHR secara otomatis ditampilkan pada LCD. Ada mode kerja ini sebagai berikut.

3.5.1 Mode waktu nyata

Dalam mode ini, simbol hati pada LCD akan berkedip, dan FHR real-time ditampilkan pada LCD secara bersamaan. Anda dapat merekam atau menghentikan perekaman dengan menekan  kunci sekali.

3.5.2 Mode Rata-rata

Mode ini digunakan untuk mendapatkan nilai detak jantung yang lebih stabil. LCD menampilkan simbol hati yang berkedip saat menampilkan FHR. Nilai FHR dirata-ratakan dan ditampilkan selama waktu pengaturan.

3.5.3 Mode manual

Mode ini digunakan untuk FHR tidak cukup untuk ditampilkan untuk Doppler tetapi dapat terdengar.

Tekan tombol Daya sekali, mulai menghitung. LCD menampilkan simbol bentuk hati yang berkedip dan “---”. Tekan tombol Daya lagi pada hitungan kesepuluh (setelah 9 ketukan internal). Perangkat secara otomatis menghitung FHR turunan yang dirata-ratakan selama 10 periode ketukan dan menampilkan nilai FHR. Nilai kecepatan ini akan tetap sampai pengukuran lain dimulai atau mode diubah.

3.5.4 Mode demo

Mode ini untuk menampilkan data yang disimpan ke perangkat terlebih dahulu.

### 3.6 Mode Tampilan

Ada mode tampilan ini: mode kurva, mode digit, mode kurva + digit.

### 3.7 Parameter Penjelasan

| Sub menu | Parameter | Penjelasan | Nilai yang dapat dipilih | Nilai default |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengaturan FHR | Volume FHR | volume FHR | 0-7 | 0 |
|  | Warna | warna FHR | CYAN, HIJAU, UNGU | HIJAU |
|  | Kecepatan cetak | Kecepatan cetak | 1, 2, 3mm/menit | 3mm/mnt |
|  | Mencetak waktu | Waktu cetak otomatis | 00-60 detik | 00 |
| Pengaturan TOCO | Gelombang tebal | Ukuran gelombang TOCO | 1,2 | 1 |
|  | TOCO warna | TOCO warna | Hijau, cyan, ungu, kuning, putih, jeruk | HIJAU |
| Pengaturan SpO2 | Kecepatan pemindaian | Kecepatan pemindaian per halaman tampilan | 12.5mm/dtk, 25mm/dtk | 25mm/dtk |
|  | warna PR | Warna PR angka | Hijau, cyan, ungu, kuning, putih, jeruk | Hijau |
|  | Isian | Mengisi kurva ON atau OFF | ON atau OFF | ON |
|  | Alarm | Mengisi kurva Hidup atau Mati | ON atau OFF | ON |
| Pengaturan alarm | Alarm | Alarm ON atau OFF | ON atau OFF | ON |
|  | Batas atas | Batas atas Alarm FHR | 50-240bpm | 160bpm |
|  | Lbatas bawah | Batas bawah FHR Alarm | 50-240bpm | 120bpm |
|  | Waktu penundaan | Waktu tunda alarm | 5-20S | 10S |
| Pabrik mengatur | Set pabrik | Set default pabrik | YES atau NO | NO |
| Mode tampilan | Hanya kurva | Kurva tampilan dan informasi lainnya |  | YES |
|  | Hanya nomor | Tampilkan nomor FHR kurva dan informasi lainnya |  | / |
|  | Nomor & info | Tampilkan FHR, parameter, dll. |  | / |
| Pengaturan waktu | Tahun | Tahun | 00-99 | 10 |
|  | Bulan | Bulan | 1-12 | 01 |
|  | Hari | Hari | 1-31 | 01 |
|  | Jam | Jam | 00-23 | 12 |
|  | Menit | Menit | 00-59 | 04 |
| Mode kerja | Modus waktu nyata | Modus waktu nyata |  | YA |
|  | Modus rata-rata | Modus rata-rata |  | / |
|  | Mode manual | Mode manual |  | / |
|  | Mode demo | Mode demo | ON atau OFF | OFF |
| Set sistem | Bahasa | Bahasa | BAHASA INGGRIS,CINA | BAHASA INGGRIS |
|  | Penyesuaian panel sentuh | Penyesuaian panel sentuh | / | / |

# Bagian 4 Operasi Dasar

### 4.1 Mempersiapkan Penggunaan

Berhati-hati saat memeriksa apakah perangkat memiliki kerusakan dan apakah aksesorinya terintegrasi. Jika demikian, harap hentikan penggunaan perangkat dan hubungi produsen atau distributor lokal.

Simpan pembungkus paket untuk kemungkinan perpindahan dan penyimpanan.

Berhati-hati saat mengeluarkan probe dari slot probe di samping unit utama. Mohon perhatian bukan ke tarik probe secara paksa saat beroperasi.

### 4.2 Menggunakan Baterai

4.2.1 Mengambil baterai habis

Lepaskan penutup baterai dan keluarkan baterai.

4.2.2 Mengganti baterai

Masukkan steker baterai ke dalam soket baterai dan masukkan baterai ke dalam kompartemen dengan kabel di dalam.

4.2.3 Menutup Kompartemen Baterai

Pasang penutup baterai, kencangkan sekrupnya.

### 4.3 Pengoperasian Probe

4.3.1 Mengambil dan Memeriksa Probe

Sebelum menggunakan perangkat, keluarkan dan periksa probe dengan hati-hati.

4.3.2 Mengganti Probe

Probe dapat diubah. Sebelum melakukannya, harap matikan perangkat.

Tekan pelat pegas kepala kristal, cabut steker probe dari soketnya, lalu sambungkan probe yang Anda butuhkan ke soket.

### 4.4 Menghidupkan Perangkat

Nyalakan dengan menekan tombol power  sekali, lampu indikator kerja terang dan peralatan bisa mulai bekerja.

### 4.5 Parameter Pengaturan dan Operasi Kerja

- Ada tiga cara untuk mengoperasikan perangkat: alih kode, operasi tombol dan layar sentuh.

- tekan alih kode untuk masuk ke menu untuk mengatur parameter kerja. tekan tombol atas dantombol bawah untuk memilih sub menu dan parameter. tekan tombol konfirmasi untuk mengonfirmasi sub menu dan parameter yang dipilih, dan keluar dari status pengaturan untuk mulai bekerja.

Parameter pengaturan disimpan secara otomatis.

Saat bekerja, tekan  untuk membekukan tampilan di layar.

Saat bekerja, tekan  tombol atas dan tombol bawah untuk menambah atau mengurangi volume FHR.

Saat bekerja, tekan tombol alarm untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara alarm.

tekan  tombol cetak untuk memulai atau menghentikan pencetakan.

Pada bagian bawah layar, status kerja ditampilkan.

### 4.6 Memasang Kertas

Tekan tombol geser di samping perangkat, buka kaset kertas, ambil keluarkan poros kertas, pasang kertas pada poros, tempatkan poros dengan kertas ke dalam kaset kertas, dan tutup penutup kaset kertas.

Kertas perekam harus kertas perekam termal dengan lebar 50mm dan tanpa kisi-kisi.

### 4.7 Membekukan, Menyimpan, dan Memutar ulang

Saat bekerja, data kerja disimpan secara otomatis setiap 2 menit dalam waktu 24 jam. Setelah 24 jam, data diperbarui secara otomatis berdasarkan urutan waktu.

Dengan menekan  untuk membekukan data kerja dan menampilkan status berikut.

Waktu pemutaran dapat diatur dengan menekan , yaitu 2 menit/halaman, 1 jam/halaman, 8 jam/halaman dan 24 jam/halaman.

tekan kunci perubahan ke halaman terakhir atau berikutnya.

tekan  untuk mengaktifkan/menonaktifkan pembekuan.

### 4.8 Matikan Perangkat

Saat perangkat dihidupkan dan dalam kondisi kerja, tekan tombol  kunci lagi selama 3 detik, perangkat mati dan lampu indikator kerja mati.

CATATAN: Perangkat akan mati secara otomatis dalam waktu 3 menit jika tidak digunakan.
Bagian 5 Pemeriksaan dan Perekaman

### 5.1 Memeriksa FHR

- Masukkan probe FHR colokkan ke soket.

- Oleskan gel ultrasonik pada pelat muka probe untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan hasil pengujian.

- Mencari Posisi Janin

Pertama, silakan rasakan posisi janin dengan tangan. Tempatkan pelat muka yang berfungsi di perut dengan kontak ketat yang layak. Sesuaikan posisi probe untuk mendapatkan sinyal audio yang optimal. Biasanya posisi jantung janin dengan usia kehamilan kecil berada pada 1/3 garis dari umbilikus sampai simfisis pubis, dan dengan bertambahnya usia kehamilan posisi akan bergeser ke atas dan sedikit menyimpang ke kiri atau ke kanan.

- Pemeriksaan FHR

Selesaikan mode dan parameter pengaturan, tekan tombol Power On/Off untuk mulai bekerja, tekan tombol Power On/Off lagi untuk berhenti bekerja.

CATATAN: Jangan mengukur FHR kecuali terdengar dan terdengar suara janin yang dapat diidentifikasi, biasanya perlu sekitar 5 detik.

CATATAN: Nilai normal dari denyut jantung janin adalah 120-160bpm. 100-120bpm dan 160-180bpm adalah nilai kritis yang harus diperhatikan. Dan lebih rendah dari 100bpm dan lebih dari 180bpm adalah nilai bahaya yang harus lebih diperhatikan.

### 5.2 Pemantauan FHR

- Masukkan steker transduser ultrasound ke dalam soket.

- Temukan posisi janin dengan palpasi atau dengan deteksi FHR.

- Oleskan gel pada wajah kerja transduser ultrasound.

- Tempatkan transduser di perut dan jaga agar gel bersentuhan erat antara kulit dan transduser. Sinyal terbaik akan dicapai dengan memposisikan transduser di atas punggung atas janin di atas skapula kiri. Sesuaikan posisi secara perlahan hingga diperoleh sinyal terbaik.

- Saat detak jantung janin terdengar, pertahankan transduser pada posisinya dan gerakkan salah satu ujung sabuk ke posisinya.

- Nilai denyut jantung janin akan ditampilkan di layar. Pada saat yang sama, gelombang ultrasound akan digambar di layar.

- Selama pemantauan, jika FHR dapat terdengar tanpa suara jantung janin yang stabil, mungkin posisinya tidak tepat. Jadi gerakkan perlahan sampai posisi yang tepat ditemukan. Tetapi jika tidak ditemukan, dokter harus melakukan pemeriksaan lain, untuk mengamati apakah janinnya normal.

### 5.3 Pemantauan TOCO

- Masukkan Tranducer TOCO ke soket.

- Posisikan transduser TOCO di atas fundus uteri.

- Letakan transduser di sesuai posisi, pindahkan ujung sabuk ke posisi di atas transduser sehingga sabuk menyimpan ketegangan dan transduser cocok posisi.

- Nol dapat diatur lebih cepat dengan menekan tombol  di panel depan. Tampilan TOCO harus merespon kontraksi dan napas ibu.

CATATAN: Tampilan tekanan eksternal ditampilkan sebagai persentase % dari skala penuh. Pembacaan aktivitas uterus pada titik ini harus lebih besar dari 30 unit dan kurang dari 90 unit. Jika pembacaan berada di luar kisaran ini, sabuk mungkin terlalu kencang atau terlalu longgar.

CATATAN: Jangan gunakan coupling gel pada area kontak transduser TOCO.

# Bagian 6 Pembersihan dan Desinfeksi

### 6.1 Pembersihan

Sebelum membersihkan perangkat, matikan perangkat dan keluarkan baterai dari unit utama.

Jaga agar permukaan luar perangkat tetap bersih dan bebas dari debu dan kotoran, bersihkan permukaan luar dengan kain kering yang lembut. Jika perlu, bersihkan chasing dengan kain lembut yang direndam dalam larutan sabun, atau air dan segera lap kering dengan kain bersih.

Lap probe dengan kain lembut untuk menghilangkan sisa gel ultrasound. Bersihkan dengan sabun dan air saja.

CATATAN: Lap permukaan probe dengan etanol 70%, keringkan sendiri, atau bersihkan dengan kain bersih dan kering.

### 6.2 Disinfeksi

Bersihkan kotak peralatan, probe, dll. seperti di atas, lalu seka probe dengan tisu yang diresapi alkohol (etanol 70%).

Lap probe dengan kain bersih dan kering untuk menghilangkan kelembapan yang tersisa.

CATATAN: Jangan sekali-kali mencoba mensterilkan probe atau peralatan dengan uap suhu rendah atau metode lain.

# Bagian 7 Pemeliharaan dan Pemecahan Masalah

### 7.1 Pemeliharaan

Perangkat adalah peralatan presisi, dan permukaan akustik probe mudah pecah, Anda perlu menangani perangkat terutama probe dengan cukup hati-hati.

Gel dan kotoran kotor harus dibersihkan dari probe setelah digunakan. Tindakan pencegahan ini akan memperpanjang umur unit dan menjaga presisi pemeriksaan.

Sebelum menggunakan, pengguna harus memeriksa bahwa peralatan tidak memiliki bukti kerusakan yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien atau kemampuan perangkat. Interval pemeriksaan yang direkomendasikan adalah sekali seminggu. Jika kerusakan terbukti, perbaikan dianjurkan sebelum digunakan.

Peralatan harus menjalani pengujian keamanan berkala untuk memastikan isolasi pasien yang tepat dari arus bocor. Ini harus mencakup pengukuran arus bocor. Interval pengujian yang direkomendasikan adalah setiap dua tahun sekali atau seperti yang ditentukan dalam protokol pengujian dan inspeksi institusi.

Keakuratan FHR dikendalikan oleh perangkat dan tidak dapat disesuaikan oleh pengguna. Jika hasil FHR tidak dapat dipercaya, silakan gunakan metode lain seperti stetoskop untuk segera memverifikasi atau hubungi distributor atau pabrikan setempat untuk mendapatkan bantuan.

Ada beberapa probe opsional. Probe dapat diganti oleh pengguna.

Penggantian sekering harus membeli oleh orang-orang dari PT Sinko Prima Alloy atau orang yang diberi wewenang oleh PT Sinko Prima Alloy.

### 7.2 Pemecahan Masalah

Kapan menggunakan, jika muncul masalah berikut, silakan obati dengan mengikuti instruksi. Jika gagal untuk mengobati, silahkan hubungi distributor atau manufaktur lokal.

7.2.1 Tidak ada suara

Alasan utama: (1) Volume baterai tidak mencukupi; (2) peralatan rusak; (3) Saluran sambungan baterai rusak.

Solusi: (1) Isi daya baterai atau ganti baterai; (2) Periksa perangkat; (3) Hubungi dealer atau pabrikan.

7.2.2 Suara Lemah

Alasan utama: (1) Volume suara terlalu rendah; (2) Volume baterai terlalu rendah; (3) Tanpa gel yang cukup.

Solusi:(1) Sesuaikan volume suara yang lebih tinggi; (2) Ganti atau isi daya baterai; (3) Tambahkan gel secukupnya pada permukaan pemeriksaan probe.

7.2.3 Kebisingan Tinggi

Alasan utama: (1) Pjubah terlalu dekat dari unit utama; (2) Gangguan dari sinyal luar; (3) Daya rendah.

Solusi: (1) Jauhkan probe dari unit utama; (2) Jauh dari sinyal luar; (3) Ganti atau isi daya baterai.

7.2.4 Sensitivitas Rendah

Alasan utama: (1) Posisi salah; (2) Tanpa atau tidak cukup gel.

Solusi: (1) Jaga probe pada posisi yang benar; (2) Oleskan gel secukupnya.

# Bagian 8 Garansi dan Layanan Purna Jual

### 8.1 Garansi

Kewajiban PT Sinko Prima Alloy dalam garansi ini terbatas untuk memperbaiki sebagian atau seluruh unit atas pemeriksaan PT Sinko Prima Alloy untuk membuktikan bahwa mereka berada dalam masa dan jangkauan garansi. Jika produk tidak berfungsi selama masa garansi, kami akan memperbaiki atau menggantinya secara gratis.

Batas garansi:

1) Masalah akibat penyalahgunaan, kelalaian, kecelakaan atau transportasi.

2) Pembukaan, modifikasi atau perbaikan oleh orang yang tidak berwenang dari: pabrikan.

3) Mengganti atau menghapus label atau label nomor seriaku.

### 8.2 Layanan Purna Jual

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan, pemeliharaan, spesifikasi teknis atau kerusakan perangkat, silahkan hubungi distributor lokal atau departemen layanan PT Sinko Prima Alloy.

# Bagian 9 Spesifikasi Produk

9.1 Nama Produk: Desktop Fetal Doppler

9.2 Model: SONOTRAX PRO (TOCO)

9.3 Standar Keamanan: IEC 60601-1:2005

9.4 Klasifikasi

- Jenis anti-kejutan listrik: Peralatan bertenaga eksternal.

- Gelar anti-kejut listrik: Ketik BF peralatan

- Gelar Bukti Cairan Berbahaya: IPX1 Peralatan biasa (peralatan tertutup tanpa bukti cair)

- Tingkat Keamanan dalam Kehadiran Gas Mudah Terbakar: Peralatan tidak cocok untuk digunakan di hadapan gas yang mudah terbakar

9.5 Sistem Kerja: Peralatan berjalan terus menerus

9.6 EMC: Grup I Kelas B

9.7 Karakter fisik

- Ukuran: 225mm × 220mm × 162mm

- Berat: Tentang 2.5kg (termasuk baterai)

9.8 Lingkungan

- Bekerja: Suhu: +5～+40℃

Kelembaban: 25-80％

Tekanan Atmosfer: 70～l06kPa

- Transportasi dan Penyimpanan: Suhu: -10 ~ +55℃

Kelembaban: 93％

Tekanan Atmosfer: 50～l06kPa

9.9 Tampilan: LCD 65mm × 50mm

9.10 Jenis Baterai yang Direkomendasikan: Baterai Ni-MH/16.8V

9.11 2MHz FHR Probe

- Rentang Pengukuran: 50~240bpm

- Resolusi: 1bpm

- Akurasi: ±1bpm

- Daya Keluaran: <0.8W

- Frekuensi nominal: 2.0MHz

- Frekuensi Kerja: 2.0MHz ± 10%

- P-: <1MPa

- saya: <20mW/cm2

- Ispta: <100mW/cm2

- Intensitas Output Ultrasonik Isata<10mW/cm2

9.12 Probe Ultrasound

- Frekuensi Nominal: 1.0MHz

- Frekuensi Kerja: 1.0MHz ± 10％

- Tekanan suara puncak negatif: P_＜1MPa

- Intensitas sinar keluaran: Iob＜20mW/cm

- Intensitas puncak ruang waktu rata-rata: IsPta＜10mW/cm

- FHR Rang: 50BPM～210BPM，Izinkan kesalahan: dalam ±2bpm

- Resolusi: 1BPM

- Akurasi: ±2％

9.13 TOCO

- Kisaran TOCO: 0～100％

- Resolusi: 1％

- Kesalahan nonlinier: ±8％

- Auto zero: Secara manual

9.14 Media Kopling yang Direkomendasikan

- Stimulasi pada Kulit: Tidak

- Jumlah Kuman Total: <1000 unit/g

- Kotoran Escherichia koli, Pseudomonas aeruginosa dan stafi-lokokus aureus: Tidak

- Kecepatan Akustik: 1520-1620m/s

- Impedansi Akustik: 1,5 -1,7x106 Pa.s/m

- Redaman Akustik: <0,05dB/(cm.MHz)

- Viskositas: >15Pa.S

- Nilai PH: 5.5-8

9.15 Kelompok Bahan: I

9.16 Tingkat Polusi: II

9.17 Operasi ketinggian: <2000m

9.18 Kelas Tegangan Lebih: I

DESKTOP FETAL DOPPLER

SONOTRAX PRO TFT (TOCO)

BUKU MANUAL