PT. SINKO PRIMA ALLOY

Alamat	:  Jl. Tambak Osowilangun Permai No. 61,

pergudangan osowilangun permai Blok E7-E8,

Surabaya-Indonesia (60191)

Telepon		: 031-7482816

Fax. 		: 031-7482815

Aftersale (WA)	: 0821-4281-7085

Email		: aftersales@elitech.co.id

sinkoprima@gmail.com

Website 		: www.elitech.id

SPA-BM/PROD-31. 15 Oktober 2024. Rev04

Instruksi untuk Pengguna

Pengguna yang terhormat, terima kasih banyak telah membeli SPIROMETER.

Harap baca User Manual dengan seksama sebelum menggunakan produk ini. User Manual yang menjelaskan prosedur operasi harus diikuti dengan ketat. Tidak mengikuti User Manual dapat menyebabkan ketidaknormalan pengukuran, kerusakan peralatan dan cedera pada manusia. Perusahaan TIDAK bertanggung jawab atas masalah keselamatan, keandalan, dan kinerja serta kelainan pemantauan, cedera manusia, dan kerusakan unit karena kelalaian pengguna terhadap petunjuk pengoperasian. Layanan garansi perusahaan tidak mencakup kesalahan tersebut. Karena pengembangan yang akan datang, produk yang Anda terima mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan deskripsi User Manual ini. Kami meminta maaf untuk itu.

Produk ini adalah unit medis yang dapat digunakan berulang kali.

PERINGATAN:

- Untuk keakuratannya, disarankan agar SPIROMETER tidak diuji pada pasien yang sama lebih dari 5 kali.

- Pasien harus menghembuskan napas selama pengujian, jangan tarik napas atau batuk.

- Jangan gunakan unit di lingkungan dengan suhu lebih rendah.

- Unit akan otomatis bila tidak digunakan dalam waktu satu menit.

- Silakan merujuk ke literatur korelatif tentang pembatasan dan kehati-hatian klinis.

- Unit ini tidak ditujukan untuk perawatan.

User Manual diterbitkan oleh perusahaan kami. Semua hak dilindungi undang-undang.

Daftar Isi

Bab 1 Keamanan	1

1.1 Instruksi untuk Penggunaan yang Aman	1

1.2 Peringatan	1

1.3 Perhatian	2

Bab 2 Overview	3

2.1 Fitur	4

2.2 Aplikasi Utama dan Ruang Lingkup	4

Bab 3 Prinsip	5

Bab 4 Spesifikasi Teknis	5

4.1 Kinerja Utama	5

4.2 Parameter Utama	6

Bab 5 Instalasi	7

5.1 Tampilan Panel Depan	7

5.2 Instalasi	8

5.3 Aksesoris	8

Bab 6 Panduan Pengoperasian	8

6.1 Metode Aplikasi	8

6.1.1 Instalasi	8

6.1.2 Measurement	9

6.1.3 Parameter Interface	9

6.1.4 Menu Operations	10

6.1.5 Repeated Measure	18

6.1.6 Charge		19

6.1.7 Upload Data	19

6.2 Perhatian	20

Bab 7 Pemeliharaan, Transportasi dan Penyimpanan	20

7.1 Pembersihan dan Disinfeksi	20

7.2	Maintain	20

7.3 Transportasi dan Penyimpanan	21

Bab 8 Troubleshooting	22

Bab 9 Simbol pada Tombol	24

Bab 10 Pengenalan Parameter	26

# Bab 1 Keamanan

## 1.1 Instruksi untuk Penggunaan yang Aman

- Periksa unit dan semua aksesori secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlihat yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan kinerja unit. Direkomendasikan bahwa unit harus diperiksa setidaknya setiap minggu. Jika ada kerusakan yang terlihat jelas, hentikan penggunaan unit.

- Perbaikan HANYA dilakukan oleh teknisi servis yang berkualifikasi. Pengguna tidak diizinkan untuk perbaikan sendiri.

- SPIROMETER tidak dapat digunakan bersama dengan unit yang tidak ditentukan dalam User Manual. Hanya aksesori yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh perusahaan yang dapat digunakan dengan unit ini.

- Produk ini telah dikalibrasi sebelum meninggalkan perusahaan.

## 1.2 Peringatan

- Harap jangan menguji unit ini dengan penguji fungsional untuk informasi terkait unit.

- Bahaya ledakan — JANGAN gunakan SPIROMETER di lingkungan dengan bahan mudah terbakar seperti cairan anestesi.

- Periksa kemasan sebelum digunakan untuk memastikan unit dan aksesori benar-benar sesuai dengan packing list, atau unit memiliki kemungkinan bekerja tidak normal.

- Jangan gunakan unit di lingkungan dengan interferensi elektromagnetik yang kuat, sumber angin langsung, sumber dingin, dan sumber panas.

- Peralatan RF portabel atau seluler dengan interferensi elektromagnetik yang kuat dapat memengaruhi keakuratan pembacaan unit ini.

- Pembuangan peralatan bekas beserta aksesori dan kemasannya (termasuk mouthpiece, kantong plastik, foam dan outer) harus mengikuti hukum dan peraturan setempat.

- Gunakan aksesori yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh perusahaan untuk menghindari kerusakan unit.

- Jangan gunakan unit dengan turbin dari jenis produk yang sama.

## 1.3 Perhatian

    - Jauhkan SPIROMETER dari debu, getaran, zat korosif, zat mudah terbakar, suhu dan kelembapan yang tinggi.

    - Jika SPIROMETER basah, hentikan pengoperasian.

    - Saat dipindahkan dari lingkungan dingin ke lingkungan hangat atau lembab, mohon jangan segera digunakan.

    - JANGAN mengoperasikan tombol di panel depan dengan benda tajam.

    - Desinfeksi uap suhu tinggi atau tekanan tinggi ke unit tidak diizinkan. Rujuk ke User Manual di bab relatif (7.1) untuk pembersihan dan desinfeksi.

    - Jangan biarkan SPIROMETER terendam dalam cairan. Jika perlu dibersihkan, bersihkan permukaannya dengan alkohol medis dengan bahan lembut. Jangan menyemprotkan cairan apa pun ke unit secara langsung.

    - Saat membersihkan unit dengan air, suhunya harus lebih rendah dari 60 ℃.

    - Periode tampilan data kurang dari 5 detik, yang dapat diubah sesuai dengan durasi akhir.

    - Jika data tidak dapat ditampilkan setiap saat atau kasus lain terjadi selama pengujian, tekan tombol "repeated measure" untuk mengukur ulang, atau matikan untuk memulai ulang.

    - Unit ini memiliki masa pakai normal selama tiga tahun sejak penggunaan pertama.

    - Saat data melampaui batas, layar utama menampilkan "Error!".

    - Unit ini tidak cocok untuk semua pengguna, jika Anda tidak bisa mendapatkan data pengukuran yang baik, harap berhenti menggunakannya.

    - Unit perlu dikalibrasi setahun sekali atau kurang.

    - Unit ini adalah forced SPIROMETER, gunakan sesuai User Manual untuk mendapatkan hasil terbaik.

EMC declaration:

    - Saat unit ini dipasang atau digunakan, EMC harus lebih diperhatikan, karena peralatan komunikasi RF portabel dan seluler dengan gangguan EM yang lebih tinggi dapat memengaruhi unit ini.

    - Komponen internal dan kabel tidak boleh diubah, karena ini dapat menurunkan IMMUNITY unit.

    - SPIROMETER tidak boleh digunakan berdekatan atau ditumpuk dengan peralatan lain.

# Bab 2 Overview

Forced Vital Capacity adalah ekspirasi maksimal setelah mengambil napas penuh, ini adalah bagian pemeriksaan penting dalam penyakit paru-paru dan kesehatan pernapasan, dan merupakan pengujian yang sangat diperlukan dalam inspeksi paru modern. Pada saat yang sama, ini memiliki arti penting dalam penyakit pernapasan, diagnosis banding, evaluasi pengobatan dan pemilihan indikasi bedah. Dengan demikian, dengan pesatnya perkembangan fisiologi klinis dalam pernapasan, aplikasi klinis pemeriksaan kapasitas paru-paru juga semakin populer.

SPIROMETER memiliki volume kecil, konsumsi daya rendah, nyaman dalam pengoperasian dan portabel. Dengan tampilan layar definisi tinggi, unit ini compact dan modis. Pasien hanya perlu bernapas dalam-dalam dan meletakkan mulut pada mouthpiece dan menghembuskan udara lewat mulut dengan cepat untuk pengukuruan pada unit, tampilan layar akan langsung menampilkan Forced Vital Capacity (FVC), Forced Expired Volume dalam satu detik ( FEV1), Peak Expiratory Flow (PEF) dengan ketelitian dan pengulangan yang tinggi.

## 2.1 Fitur

- Ultra-thin design, compact dan modis.

- Volume kecil, ringan dan nyaman dibawa.

- Konsumsi daya rendah.

- Layar TFT.

- Merefleksikan fungsi paru-paru dengan mengukur FVC, FEV1, PEF, dll.

## 2.2 Aplikasi Utama dan Ruang Lingkup

SPIROMETER adalah peralatan genggam untuk memeriksa fungsi paru-paru. Produk ini cocok untuk rumah sakit, klinik, keluarga untuk tes biasa. Diharapkan agar pengguna mengoperasikannya sesuai dengan User Manual, tidak perlu melakukan pelatihan khusus, sehingga pengoperasian unit akan sesederhana dan semudah mungkin.

Lingkungan Penyimpanan:

Suhu: -10℃ ~ + 55℃

Kelembaban relatif: ≤95% RH

Tekanan atmosfer: 500 hPa ~ 1060 hPa

Lingkungan Penggunaan:

Suhu: +18℃ ~ +30℃

Kelembaban relatif: 10% RH ~ 85% RH

Tekanan atmosfer: 700 hPa ~ 1060 hPa

# Bab 3 Prinsip

Pertama, pasien menarik napas panjang, kemudian meletakkan mulut di sekitar mouthpiece dan menghembuskan semua udara sekuat mungkin, udara tersebut diubah menjadi rotary airflow oleh turbin, kemudian membuat blade berputar. Bagian penerimaan yang terdiri dari satu pasang dioda infra merah (satu untuk emisi infra merah, yang lainnya adalah penerimaan) pada blade digunakan untuk menerima sinar infra merah, ketika blade berputar, kekuatan sinar yang diterima dari dioda penerima akan berbeda karena perbedaan sudut blade, sehingga membentuk beberapa sinyal dengan proporsi yang sama di dioda penerimaan, yang membentuk sinyal akuisisi oleh SCM setelah diproses. Akhirnya, berbagai parameter yang akan diukur dibentuk dari informasi yang diproses oleh mikroprosesor, dan ditampilkan pada layar.

# Bab 4 Spesifikasi Teknis

## 4.1 Kinerja Utama

- Forced Vital Capacity (FVC), Forced Expired Volume dalam satu detik (FEV1), rasio FEV1 dan FVC (FEV1%), Peak Expiratory Flow (PEF), aliran FVC 25% (FEF25), 75% aliran FVC (FEF75) dan aliran rata-rata antara 25% dan 75% dari FVC (FEF2575) dapat diukur, selain itu kondisi pasien dapat ditunjukkan dengan rasio nilai terukur dan nilai prediksi.

- Flow rate-volume chart, volume-time chart display.

- Memori data, hapus, unggah dan tinjau.

- Tampilan grafik tren.

- Scalering (Kalibrasi).

- Information prompt ketika volume atau aliran melampaui batas.

- Automatic power off bila tidak ada operasi dalam satu menit.

- Baterai lithium yang dapat diisi ulang dan dengan tip pengisian daya.

- Tampilan daya baterai.

## 4.2 Parameter Utama

Volume maksimum: 10L

Flow rate range: 1 L/s ~ 16 L/s

Akurasi pengukuran  volume: ± 3% atau 0,05L (whichever is greater)

Akurasi pengukuran flow rate: ± 10% atau 0,3L/s (whichever is greater)

Hambatan tertinggi untuk mengalir dalam pengukuran adalah 6Pa/L/s, dan hambatan ini dapat terjadi pada 14L/s.

Power Adaptor: DC 5V

Konsumsi Daya: ≤ 3VA

Baterai: Li-ion Polymer 3.7 V 550 mAh

Berat: 99 g

Dimensi: 95 mm (P) x 89 mm (W) x 36 mm (H)

Klasifikasi:

EMC: Group I Class B.

According to the MDD 93/42, the classification of this medical device: Ⅱa

The type of protection against electroshock: Internally powered equipment.

The degree of protection against electroshock: Type BF applied part.

The degree of protection against ingress of water: IPX0.

# Bab 5 Instalasi

5.1 Tampilan Panel Depan

Gambar. 1 Front Panel View

## 5.2 Instalasi

- Pegang turbin, arahkan arrowhead pada turbin ke bentuk segitiga pada selungkup, masukkan dengan hati-hati ke bawah, putar berlawanan arah jarum jam untuk menguncinya.

- Masukkan mouthpiece sekali pakai ke port turbin.

## 5.3 Aksesoris

- User Manual

- Jalur data USB

- Disposable mouthpiece

- Power adapter (optional)

- CD (PC software)

- Nose clip (opsional)

Adaptor tipe lain harus memenuhi ketentuan berikut: tegangan keluaran: DC 5V; arus keluaran≥500mA, power adapter harus memenuhi persyaratan standar terkait EN60601 dan memiliki tanda CE.

# Bab 6 Panduan Pengoperasian

## 6.1 Metode Aplikasi

### 6.1.1 Instalasi

Pegang turbin, arahkan arrowhead pada turbin ke bentuk segitiga pada casing, masukkan dengan pelan ke bagian bawah, putar berlawanan arah jarum jam untuk menguncinya, lalu masukkan disposable.

### Measurement

- Tekan dan tahan tombol "power on" untuk menyalakan unit setelah dipasang.

- Unit akan masuk pada interface seperti Gambar. 2 setelah dihidupkan, tekan tombol "up", "down" untuk menyesuaikan, pilih "No" untuk "Testing" interface seperti Gambar. 3

| Gambar. 2 | Gambar. 3 |
| --- | --- |

- Kemudian tarik napas panjang dan letakkan mulut pada mouthpiece dan hembuskan udara sekuat mungkin, tunggu beberapa detik, kemudian data akan diperoleh, pengukuran selesai (Catatan: "Ya" menunjukkan bahwa Anda bisa mengedit informasi pasien, keluar setelah mengedit, atau kembali ke interface "Testing", operasi detailnya adalah sebagai berikut).

### 6.1.3 Parameter Interface

Dalam testing interface, tarik napas panjang dan letakkan mulut pada mouthpiece dan hembuskan udara sekuat mungkin di waktu terbaik, tunggu beberapa detik, kemudian parameter yang diukur akan muncul secara otomatis seperti Gambar. 4

Gambar. 4

(Catatan: Status indicator bar: menunjukkan keadaan yang diukur, menampilkan kondisi pasien dengan rasio nilai terukur dan nilai prediksi. Dibandingkan antara nilai terukur dengan nilai referensi dalam situasi yang sama, bila nilainya lebih rendah dari 50% menunjukkan bahwa kondisi pasien harus diperhatikan dan dirawat di rumah sakit; Nilai dalam kisaran 50%-80% menunjukkan kondisi pasien.

harus diperhatikan; indikator akan berwarna hijau ketika nilainya lebih tinggi dari 80%, kondisi pasien normal. Nilai status opsional, tekan "Control Setting"di main menu, lalu tekan"Denote Value"untuk memilih. Flow rate-volume chart, volume-time chart: tekan “up”, tombol “down” akan muncul dua chart: Flow rate-volume chart, volume-time chart (seperti Gambar. 5, 6). Ketiga interface di atas adalah interface utama, dalam interface, tekan "Menu" ke main menu seperti Gambar.7.

| Fig.5 Flow rate-volume chart | Fig.6 Volume-time chart |
| --- | --- |

### 6.1.4 Menu Operations

Saat pengujian, tekan tombol "Menu" untuk menuju main-menu seperti Gambar.7, kemudian pengguna dapat menelusuri parameter lain, dan control setting, patient information, real time setting, power off, dll. Metode detailnya adalah sebagai berikut:

Gambar 7

- Other parameters

Tekan "Other Par" di main menu ke sub-menu seperti Gambar. 8 yang menampilkan parameter lain kecuali tiga parameter di main menu (lihat detail berikut), tekan tombol confirm untuk kembali ke main menu (tekan "up" , "down" dalam interface ini tidak berpengaruh).

Gambar 8

- Control setting

Tekan "Control Setting" di interface main menu ke sub-menu seperti Gambar.9, kemudian operasi relatif dapat dilakukan.

- Trend Curve

Pilih "Trend Curve" pada interface seperti Gambar.10. Tekan tombol “up” atau “down” untuk memilih nilai determinan, lalu tekan tombol confirm untuk menampilkan tren variasional secara visual, yang memudahkan pengguna untuk membandingkan data. Jika data terlalu banyak, tekan tombol “up” atau “down” pada curve interface untuk menelusuri semua data tren curve secara berurutan. Tekan tombol

| Gambar 9 |  |
| --- | --- |
| Gambar 10 | Gambar 11 |

- Review information

tombol confirm untuk membuka fungsi (Catatan: fungsi review hanya dapat dibuka ketika data lebih dari satu), maka interface akan menuju ke interface Number seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12. Dalam interface ini, gunakan tombol “up” atau “down” untuk memilih nomor data, lalu tekan tombol confirm untuk review informasi data yang dipilih. Jika tampilan sebelumnya adalah "ON", maka tekan tombol confirm untuk menuju ke status sebelumnya (yaitu: Jika pengukuran telah selesai sebelum proses review, kemudian tutup fungsi ini, tampilkan status "OFF", atau menuju ke measurement interface seperti pada Gambar. 2).

Gambar 12

Perhatian: dengan membuka review function dapat menelusuri semua data pengukuran, langkahnya adalah: masuk ke main menu seperti Gambar. 7, pilih "Patient Info", tekan tombol confirm untuk masuk ke sub menu seperti Gambar. 21. Pilih "Number", lalu tekan tombol confirm untuk interface nomor data seperti Gambar.12 (fungsi hanya dapat dipilih jika membuka review function), lalu gunakan tombol “up” atau “down” untuk memilih nomor data, tekan tombol confirm untuk menelusuri informasi terkait. Jika Anda ingin menelusuri data lain, ulangi langkah di atas (Jika data error, maka akan muncul "Error!" Setelah menekan tombol confirm).

- Denote value

Pilih "Denote value" pada sub-menu sebagai Gambar.14, tekan tombol confirm untuk memilih yang mana sebagai denote value (seperti Gambar. 14, denote value ditentukan oleh rasio FVC dan nilai rata-rata), setelah dipilih, tekan tombol confirm untuk keluar dari interface (Catatan: nilai status adalah persentase yang ditentukan oleh rasio nilai terukur dan nilai prediksi).

| Gambar 13 | Gambar 14 |
| --- | --- |

- Delete Data

Pilih "Delete data" pada sub-menu seperti Gambar.16, pilih "Yes" untuk menghapus semua data, dan tampilkan "waiting ...", lalu kembali ke interface "Control Setting" seperti Gambar. 15, dalam kasus ini, akan keluar secara bergantian ke interface seperti Gambar. 2, lalu Anda dapat melanjutkan pengujian; pilih "No" untuk keluar langsung ke interface seperti Gambar. 15.

| Gambar 15 | Gambar 16 |
| --- | --- |

- Wireless Transmission

Jika unit memiliki built-in wireless module, maka unit dapat menyalakan dan mematikan wireless module ketika memilih "Wireless", ketika menyala, unit dapat mengirimkan data, operasi ini tidak digunakan untuk unit yang tidak memiliki built-in wireless module.

- Scaler Operation (Calibration)

Pilih "Scaling (Calibration)" pada sub menu seperti Gambar.17, lalu Scaling (Calibration) volume bisa dipilih, setelah memilih volume, akan masuk ke interface Scaling (Calibration) seperti Gambar. 18. Pada interface ini, ketika mengubah scaler satu kali, interface akan menampilkan "REPEAT", kemudian scaler dapat diubah secara terus menerus. Setelah dua kali proses scaling (Calibration), dan proses scaling (Calibration) berhasil, interface akan menampilkan "OK!". Lalu menuju ke interface sebelum scaling (Calibration). Jika Gambar. 19 muncul, ini menunjukkan scaling (Calibration) error, lalu ulangi scaling (Calibration) hingga berhasil. Jika Gambar. 20 muncul, maka cek apakah nilai antara scaling (Calibration) dan volume yang dipilih sesuai, lalu lakukan proses scaling (Calibration) hingga berhasil. Jika ingin menghentikan proses scaling (Calibration), tekan tombol confirm untuk keluar dari interface sebelum scaling (Calibration). (interface sebelum scaling (Calibration) merujuk ke: Jika scaling (Calibration) dilakukan setelah menyelesaikan pengukuran, maka akan keluar ke interface control setting, jika tidak akan menuju ke measurement interface seperti Gambar. 2).

| Gambar 17 | Gambar 18 |
| --- | --- |
| Gambar 19 | Gambar 20 |

- Exit

Pilih "Exit" untuk keluar dari interface "Control Setting" dan kembali ke main menu.

- Patient information

Tekan "Patient Info" pada sub menu seperti Gambar. 21 (Catatan: Gambar. 2 adalah selective interface, dan jika memilih "Yes" Anda dapat mengedit informasi pasien).

Gambar 21

- Number

"Number" adalah data pasien saat ini.

Perhatian: Jika review function terbuka, tekan tombol confirm ke case number interface untuk meninjau informasi pasien, lihat "Review Information" di Bagian 6.1.4 untuk operasi terperinci.

- Gender Setting

Tekan tombol “up”, “down” pada "Gender", tekan tombol untuk memilih "FEMALE" atau "MALE".

- Patient information settings (age, height, weight and nation)

Tekan tombol “up”, “down” pada patient information interface untuk memilih "Usia", tekan "Menu" untuk masuk pada interface "adjust age", tekan tombol “up”, “down” untuk menyesuaikan usia, tekan sekali “up” atau “down” untuk menunjukkan nomor tersebut dinaikkan atau diturunkan sekali, sampai ke nilai yang sesuai, lalu tekan"Menu" pada interface"Patient Info". Langkah-langkah untuk menyesuaikan "Height", "Weight", "Nation" sama dengan langkah untuk "Age". Rage "Age" adalah 6~100, "Height" adalah 60~240cm, "Weight" adalah 15~250kg, pilih "Nation" sesuai predicted standard, termasuk "ERS, KNUDSON, USA".

| Gambar 22 | Gambar 23 |
| --- | --- |

- Smoker, drug option

Tekan tombol “up”, “down” pada interface patient information pada bagian "Nation", tekan tombol “down”, lalu "Smoker" muncul, jika terus menekan tombol “down”, "Drug" muncul, lalu tekan tombol confirm, Anda dapat pilih "Yes" atau "No" untuk "Smoker" atau "Drug" untuk mengedit.

- Exit

Tekan tombol “up”, “down” ke "Exit" untuk keluar dari interface "Patient Info" dan kembali ke main menu.

- Power off

Tekan "Power Off" untuk mematikan unit.

- Exit the main menu

Pada interface main menu, tekan "Exit" untuk keluar dari interface utama.

### 6.1.5 Repeated Measure

Long press "repeated measure" key for no more than 3 seconds can start a new test, but the following information as Fig.24 will appear when the memory is full, press "up", "down" key to set, select "Yes" to "Delete Data" interface, when selecting it, after deleting data, exit to main interface to continue measure. "No" to main menu.

Gambar 24

### 6.1.6 Charge

Ada dua jenis metode charging:

- Hubungkan unit dengan komputer dengan jalur data―lalu unit akan berada pada kondisi charging.

- Hubungkan unit dengan catu daya dengan power adapter, lalu unit akan berada pada kondisi charging.

DO NOT use the machine when it is under charging state with this power adapter.

The red and green indicators are all highlight in charging state, the red indicator goes out when the charge has finished.

### 6.1.7 Upload Data

Instal software di komputer, kemudian akan muncul Gambar. 25 setelah instalasi selesai.

Fig.25

- Hubungkan unit dengan komputer dengan jalur data, tekan dua kali ikon untuk membuka software pada PC.

- Tekan tombol yang sesuai untuk memilih upload data, delete case, print information, background, select language, switch PDF format, set the testee information, dll.

- Tekan "exit" untuk keluar dari software, cabut jalur data dari komputer.

## 6.2 Perhatian

    - Silakan periksa unit sebelum menggunakan, dan konfirmasi bahwa itu dapat bekerja secara normal.

    - Rechargeable lithium battery.

    - Disarankan agar unit digunakan di dalam ruangan.

    - Cahaya sekitar yang berlebihan dapat memengaruhi akurasi pengukuran. Ini termasuk fluorescent lamp, dual ruby light, pemanas inframerah, sinar matahari langsung, dll.

    - Aktivitas subjek yang intens atau gangguan electrosurgical yang ekstrem juga dapat memengaruhi keakuratan pembacaan.

    - Harap bersihkan dan desinfeksi unit setelah menggunakan sesuai dengan User Manual (7.1).

# Bab 7 Pemeliharaan, Transportasi dan Penyimpanan

## 7.1 Pembersihan dan Disinfeksi

Menggunakan alkohol medis untuk menyeka unit untuk disinfeksi, dikeringkan secara alami, atau bersihkan dengan kain halus yang bersih. Turbin perlu dibersihkan secara berkala untuk akurasi, menjaga diaphaneity bagian yang tembus cahaya, dan membersihkan dari kotoran (seperti rambut atau debu yang lebih kecil). Celupkan turbin ke dalam larutan deterjen setelah digunakan, bersihkan dengan air bersih dan keringkan secara vertikal setelah direndam beberapa menit (jangan membuat turbin dibilas dengan air secara langsung), deterjen ini tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. (Catatan: Desinfektanadalah 75% alkohol).

## Maintain

- Bersihkan dan desinfeksi unit sebelum menggunakan sesuai dengan User Manual (7.1).

- Harap isi ulang baterai ketika layar menunjukkan daya rendah (daya baterai		).

- Isi ulang baterai segera setelah over-discharge. Unit harus diisi ulang setiap enam bulan jika tidak digunakan secara teratur. Ini dapat memperpanjang masa pakai baterai dengan mengikuti panduan ini.

- Unit perlu dikalibrasi setahun sekali (atau sesuai dengan program kalibrasi rumah sakit). Itu juga dapat dilakukan di agen yang ditunjuk negara bagian atau hubungi kami untuk kalibrasi.

## 7.3 Transportasi dan Penyimpanan

- Unit yang dikemas dapat diangkut dengan alat angkut konvensional atau sesuai dengan kontrak pengangkutan. Unit tidak dapat diangkut dengan bahan beracun, berbahaya, korosif.

- Unit yang dikemas harus disimpan di ruangan tanpa gas korosif dan ventilasi yang baik.

Suhu: -40 ° C ~ 55 ° C; Kelembaban Relatif: ≤95%.

# Bab 8 Troubleshooting

| Masalah | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Unit tidak dapat menyelesaikan pengukuran untuk waktu yang lama, dan datanya tidak dapat ditampilkan. | Kecepatan mulai terlalu rendah, unit tidak dapat mengukur. | Ukur ulang sesuai dengan User Manual. |
|  | Malfungsi unit. | Tekan tombol "repeated measure" untuk mengukur ulang, atau matikan untuk memulai ulang. |
| Tampilan layar salah dan tidak teratur. | Daya mati secara tidak normal. | Hapus data saat ini dan uji ulang. |
|  | Kesalahan pengoperasian. | Gunakan sesuai dengan User Manual. |
|  | Malfungsi unit. | Silakan hubungi service center. |
| Unit tidak dapat dihidupkan. | Baterai habis atau hampir habis. | Harap isi baterai. |
|  | Malfungsi unit. | Silakan hubungi service center. |
| Layar mati tiba-tiba. | Unit disetel ke mati otomatis jika tidak ada operasi dalam satu menit. | Normal. |
|  | Baterai habis atau hampir habis. | Harap isi baterai. |
| Unit tidak dapat digunakan secara penuh setelah pengisian daya. | Baterai tidak terisi penuh. | Harap isi ulang baterainya. |
|  | Baterai rusak. | Silakan hubungi service center. |
| Baterai tidak dapat diisi penuh bahkan setelah 10 jam waktu pengisian. | Baterai rusak. | Silakan hubungi service center. |

# Bab 9 Simbol pada Tombol

| Symbol | Meanings |
| --- | --- |
|  | Refer to instruction manual/booklet. |
|  | Hazard or Warning - pay close attention. |
|  | WEEE (2002/96/EC). |
|  | Type BF Applied part. |
|  | Full-power. |
|  | Low-power. |
| Error | Measured value goes beyond the limits. |
|  | DO NOT REUSE. |
|  | Status indicator bar. |
|  | Atmospheric pressure limitation. |
|  | Humidity limitation. |
|  | Temperature limitation. |
|  | Fragile,handle with care. |
|  | Keep away from rain. |
|  | This way up. |
|  | Date of manufacture. |
|  | Manufacturer. |
|  | Serial number. |

# Bab 10 Pengenalan Parameter

Parameter yang diukur

| Parameter | Description | Unit |
| --- | --- | --- |
| FVC | Forced vital capacity | L |
| FEV1 | Forced Expired Volume in one second | L |
| PEF | Peak expiratory flow | L/s |
| FEV1% | FEV1/FVC×100 | % |
| FEF25 | 25% flow of the FVC | L/s |
| FEF2575 | Average flow between 25% and 75% of the FVC | L/s |
| FEF75 | 75% flow of the FVC | L/s |

DIGITAL SPIROMETER

SP-10

MANUAL BOOK