STERILISATOR KERING

ZLD50-F

BUKU MANUAL

# Kata Pengantar

Buku manual ini akan menolong anda mengerti tentang pengoperasian dan perawatan produk dengan baik. Perlu diingat bahawa produk harus digunakan secara benar dan harus mematuhi buku manual ini. Pengguna yang tidak mematuhi buku manual ini mungkin akan menyebabkan unit tidak dapat berfungsi dengan benar atau kecelakaan dimana PT. Sinko Prima Alloy Instrument. (selanjutnya PT. Sinko Prima Alloy) tidak dapat dimintai tanggung jawab. PT. Sinko Prima Alloy memiliki hak cipta dari buku manual ini. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT. Sinko Prima Alloy. Semua material yang berhubungan dengan buku manual ini tidak boleh di fotocopy,  di produksi lagi, atau diterjemahkan ke Bahasa lain.

Material dilindungi dengan hokum hakcipta, tapi tidak terbatas pada informasi rahasia seperti informasi teknis dan paten informasi terkandung dalam buku manual ini,  pengguna tidak boleh memberikan informasi kepada pihak ketiga yang tidak relevan.

Pengguna harus mengerti bahwa di buku manual ini tidak ada yang memberikan izin ke pengguna secara tegas atau implisit. Semua hak atau lisensi untuk property intellectual PT. Sinko Prima Alloy.

PT. Sinko Prima Alloy mempunyai hak untuk memodifikasi, update dan menjelaskan buku manual ini.

# Tanggung jawab dari Pabrikan

PT. Sinko Prima Alloy hanya menganggap dirinya bertanggung jawab atas segala efek pada keselamatan, kendala dan kinerja peralatan dari unit, jika:

Operasi perakitan, ekstensi, penyesuaian ulang, modifikasi atau perbaikan dilakukan oleh orang yang disahkan oleh PT. Sinko Prima Alloy dan instalasi listrik yang sesuai dengan Standart National. Instrumen digunakan sesuai dengan instruksi untuk digunakan. PT. Sinko Prima Alloy akan menyediakan permintaan diagram sirkuit, daftar part, diskripsi, instruksi kalibrasi atau informasi lainnya dalam perbaikan perseorangan untuk memperbaiki komponen dari unit yang di tunjuk oleh PT. Sinko Prima Alloy sebagai komponen yang dapat diperbaiki oleh petugas service.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i

Tanggung jawab dari Pabrikan	i

Bab 1 Peringatan Pengamanan	1

Bab 2 Peraturan Pemeliharaan	2

Bab 3 Karakteristik Sterilisator ZLD50-F	3

Bab 4 Perhatikan sebelum Pengoperasian	4

Bab 5 Persiapan Kerja Sebelum Mengoperasikan Sterilisator	6

Bab 6 Pencegahan selama Penggunaan	7

Bab 7 Pembumian dan Sambungan Listrik ke Sterilisator	8

Bab 8 Pengoperasian Sterilisator	9

Bab 9 Pemecahan Masalah atas Gangguan pada Pengguna	10

Bab 10 Perawatan dan Pemeliharaan	11

Bab 11 Spesifikasi	12

Bab Tambahan	14

# Bab 1 Peringatan Pengamanan

2.1	Power supply harus dibumikan terlebih dahulu sebelum sterilisator dioperasikan.

2.2	Dimohon untuk melepaskan kabel power supply sebelum mengganti fuse.

2.3	Alat ini disarankan untuk dioperasikan dan disimpan oleh staf yang telah dilatih.

2.4	Operator harus membaca buku petunjuk ini dengan seksama sebelum mengoperasikan sterilisator, dan operasikan alat ini sesuai dengan peraturan pengoperasian.

2.5	Desain dari sterilisator ini memiliki pengamanan yang baik, tetapi operator harus tetap memperhatikan peringatan dari keadaan dan kondisi operasi sterilisator.

2.6	Dimohon mematikan sterilisator dan melepaskan kabel power supply sebelum dibersihkan dan dilap kering.

2.7	Apabila instrument tidak langsung dipakai setelah disterilisasi, instrument dapat  dalam suatu wadah baki yang diberi alas dengan kertas steril, dan ditutupi dengan laken atau kertas steril. Instrument ini harus digunakan dalam waktu 3 jam.

2.8	Disarankan untuk mengganti module ozone generator dan atau lampu setelah pemakaian di atas 1500 jam, untuk menjaga efektifitas sterilisasi.

2.9	Sterilisator ZLD50-F telah lulus uji sesuai dengan standar IEC60335 dan IEC60601. Untuk menjaga performa terbaik selama penggunaan, disarankan untuk melakukan kalibrasi berkala ke pusat servis Elitech atau lembaga kalibrasi yang telah diakreditasikan; seperti BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan).

# Bab 2 Peraturan Pemeliharaan

3.1	Di bawah kondisi normal gunakanlah menurut Petunjuk Penggunaan Sterilisator ini, jika sterilisator ini memiliki beberapa masalah, harap hubungi customer service kami. Perusahaan ini memiliki rekaman penjualan dan arsip pelanggan untuk setiap sterilisator yang mendapatkan garansi servis selama satu tahun dari tanggal awal pembelian bergantung pada kondisi dan waktu.

3.2	Meskipun pada periode perawatan gratis, kami menarik biaya untuk perbaikan dengan alasan sebagai berikut:

3.2.1	Kesalahan pada penggunaan yang disebabkan pengoperasian di luar petunjuk pemakaian sterilisator tersebut. (pecahnya lampu karena terbentur instrument, terjatuh, atau kesalahan yang lainnya; tidak bekerjanya ozone generator karena terjiprat air atau kesalahan lainnya)

3.2.2	Kesalahan yang disebabkan jatuh ketika pengguna sudah meninggalkan lokasi pembelian.

3.2.3	Kesalahan pada persiapan, rekonstruksi, dekomposisi dan lain-lain di luar dari standart perusahaan kami.

3.2.4	Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam misalnya: kebakaran, banjir, gempa bumi dan lain-lain.

3.2.5	Kerusakan yang disebabkan oleh naik turunnya tegangan listrik secara drastis maupun di luar ketentuan tegangan standart sterilisator tersebut.

3.3	Pada periode garansi, penggantian gratis untuk suku cadang selama satu tahun. Kecuali kabel power, rak stainless, kerangka penutup lampu, penahan rak karena kelebihan beban, petunjuk pemakaian dan beban pengepakan.

3.4	Servis perawatan gratis akan dibatalkan jika kami menemukan segel rusak.

3.5	Untuk biaya perawatan di luar periode garansi, perusahaan kami menyarankan untuk melanjutkan menggunakan “Kontak Perawatan Berkala”.

# Bab 3 Karakteristik Sterilisator ZLD50-F

4.1	Sistem sterilisasi : Sterilisator kering, dengan daya maximal 330 Watt.

4.2	Sterilisator ini sangat mudah digunakan, tidak perlu pengetahuan dan keahlian khusus untuk pengoperasian, tidak perlu pengawasan & perawatan khusus.

4.3	Sterilisasi dengan menggunakan perpaduan teknologi ozone, Ultraviolet radiation and electricity heating.

4.4	Menggunakan PTC circulating heat-drying system, proses cleaning, desinfection / sterilizing dan heat drying dapat dilakukan dalam waktu bersamaan.

4.5	Menggunakan isolasi busa polyutethane ultra tebal dan ruang dalam full stainless steel, proses drying menjadi lebih cepat dan lebih hemat listrik.

4.6	Bentuk keseluruhan alat ini elegant, ringan dan mudah untuk dipindahkan atau dimobilisasi untuk berbagai tujuan, dapat disuplay listrik dari UPS, sumber DC, solar panel, baterai kering dengan menggunakan power inverter.

4.7	Sesuai kelas mode kerja, alat ini termasuk pada alat yang tidak dapat bekerja secara terus-menerus.

4.8	Hampir semua instrument dapat disterilisasi pada Sterilisator tersebut, dengan ozon hampir semua peralatan tahan panas maupun tidak tahan panas dapat disterilisasi. Untuk peralatan yang tidak tahan terhadap ozon dapat disterilisasi dengan Sinar infra merah pada sterilisator ini.

4.9	Sterilisator ini dapat digunakan multi-fungsi untuk berbagai tujuan, institusi, klinik, laboratorium, rumah sakit, rumah makan, maupun rumah tangga. Dapat mensterilisasi: segala instrument kedokteran, lab salon, perawatan kecantikan, tatto, mainan, peralatan bayi, dokumen penting, peralatan makan dan minum.

4.10	Dengan kemampuan ozon sebagai super oksidator maka berbagai logam berat, racun, pestisida, bahan kimia berbahaya mampu diuraikan pada sterilisator ini.

4.11 	Mesin akan berhenti bekerja jika pintu dibuka saat proses sterilisasi berjalan dan ada alarm peringatan untuk menutup pintu kembali

4.12 	proteksi over heat (over panas), fan failure (Kegagalan kipas) dan over load (Arus listrik melebihi)

# Bab 4 Perhatikan sebelum Pengoperasian

5.1	Bacalah petunjuk penggunaan ini secara teliti sebelum mengoperasikan untuk memastikan Sterilisator dapat digunakan secara aman dan efektif.

5.2	Instalasi dan perawatan alat harus dilakukan mengikuti petunjuk penggunaan ini.

5.2.1	Harus tidak ada kabel atau sumber tegangan tinggi disekitar sterilisator.

5.2.2	Jangan gunakan atau menyimpan instrument pada tempat yang memiliki tekanan udara yang terlalu tinggi, suhu dan kelembaban yang melebihi standar umum, ventilasi yang tidak baik, debu yang terlalu banyak, ada gas yang mengandung garam dan alkali dan obat-obatan kimia.

5.3	Sterilisator ini harus ditaruh pada tempat yang datar. Letakkan pada tempat yang terang ketika akan dipindah. Hindari getaran dan goncangan yang terlalu kuat.

5.4	Frekuensi AC dan nilai tegangan harus sesuai dengan kebutuhan, dan memiliki kapasitas arus yang cukup.

5.5	Harap letakkan sterilisator ini pada tempat yang mudah untuk dibumikan.

5.6	Sebelum sterilisator digunakan, lepaskan semua pengikat rak instrument beserta pembungkus dan keluarkan Buku Petunjuk Penggunaan Kartu Garansi beserta seluruh dokumen yang ada, simpan baik-baik di tempat yang mudah dicari.

5.7	Periksa semua perlengkapan di dalam ruang sterilisasi, apakah sudah terpasang dengan baik dan benar serta sesuai dengan tempatnya?

5.8	Pastikan kunci pintu mekanik masih berfungsi dengan baik.

5.9	Saat sterilisasi dengan ozon, sinar ungu menyala dan mati bergantian adalah hal yang normal, bukan gangguan atau kerusakan komponen.

# Bab 5 Persiapan Kerja Sebelum Mengoperasikan Sterilisator

6.1	Periksa apakah Sterilisator telah dibumikan dan koneksi kabel aman atau tidak.

6.2	Periksa tegangan output yang sesuai ketika memilih AC UPS.

6.3	Pastikan semua instrument (peralatan) yang hendak disterilisasi telah dicuci bersih dan keringkan dengan baik sebelum di masukkan ke sterilisator.

6.4	Pembersihan awal instrument dengan menggunakan sarung tangan. Instrument dibersihkan dengan larutan air sabun yang hangat di dalam bak pencuci atau wadah lain yang baik. Setelah itu instrument dibilas dengan air yang mengalir dan lakukanlah itu dengan hati-hati agar airnya tidak berpercikan.

6.5	Masukkan instrument (peralatan) ke rak atas atau bawah sesuai dengan kategori resiko atau karakteristik produk yang disterilisasi, harus ada celah yang cukup di antara instrument (peralatan) supaya hasil sterilisasi efektif dan menyeluruh.

6.6	Instrument dapat dikelompokkan menurut besar kecilnya resiko yang ditimbulkan terhadap pasien :

  - Instrument yang tergolong beresiko tinggi yaitu :

Instrument yang menembus kulit, masuk bagian tubuh yang steril, atau yang kontak langsung dengan selaput lender yang luka.

  - Instrument yang tergolong beresiko sedang yaitu :

Instrument yang kontak langsung dengan selaput lendir.

  - Instrument yang tergolong beresiko rendah yaitu :

Instrument yang hanya digunakan pada kulit yang utuh.

6.7	Kapas, kasa, sarung tangan, kain dan sejenis dapat disterilisasi dengan meletakkan secara rapi dan teratur, kain tidak dalam keadaan terlipat berlapis.

6.8	Untuk instrument yang kecil dimohon menyediakan rak instrument yang rapat dan berpori merata serta menyeluruh.

# Bab 6 Pencegahan selama Penggunaan

7.1	Perhatikan bahwa semua instrument (peralatan) telah tertata rapi dan baik, sesuai kategori dan karakteristik produk, terdapat celah yang cukup antar instrument (peralatan), tidak melebihi beban dan tidak meluber.

7.2	Perhatikan bahwa kunci pintu mekanik telah terpasang dengan baik untuk menghindari kebocoran ozon maupun Infra Red.

7.3	Saat sterilisasi berlangsung jika terdeteksi kebocoran ozon berlebihan, segera hentikan proses sterilisasi, cabut power supply dan hubungi pusat servis kami.

7.4	Saat sterilisasi berlangsung, jika lampu berkedip-kedip berkepanjangan atau bekerja tidak normal, segera hentikan proses sterilisasi, cabut power supply dan hubungi pusat servis kami.

7.5	Saat proses sterilisasi berlangsung dilarang membuka pintu sterilisator untuk menghindari kebocoran ozon maupun, jika pintu terbuka maka alarm akan berbunyi dan proses sterilisasi akan berhenti dengan sendirinya. Dimohon untuk menyalakan proses sterilisasi mulai awal.

7.6	Saat proses sterilisasi ozon berakhir, dilarang membuka pintu sterilisator langsung, karena dapat menyebabkan kebocoran ozon dalam jumlah yang besar. Disarankan untuk menunggu waktu selama 20 menit.

7.7	Instrument (peralatan) yang terbuat dari bahan karet, tembaga dan turunannya beserta bahan yang mudah teroksidasi tidak diperkenankan disterilisasi dengan ozon, disarankan dengan menggunakan sterilisasi dengan sinar untuk menghindari keausan atau kerusakan akibat teroksidasi ozon.

7.8	Sterilisasi dengan ozon terdapat kemungkinan ber-efek bleaching/pemutihan.

7.9	Lepaskan atau offkan kabel power dari sumber listrik setelah penggunaan.

7.10	Simpan sterilisator dan suku cadang dengan baik dan benar sesuai petunjuk penggunaan untuk penggunaan selanjutnya.

# Bab 7 Pembumian dan Sambungan Listrik ke Sterilisator

Pembumian :

8.1	Sambungkan sterilisator ke ground dan stop kontak sumber listrik melalui kabel listrik tiga jalur (steker tiga-kawat). Steker tiga kawat harus dimasukkan ke dalam stop kontak kabel tiga kawat dengan benar.

8.2	Jika sebuah stop kontak tiga-kawat tidak tersedia, seorang tukang listrik yang memenuhi syarat harus menginstal satu unit sesuai dengan aturan KONSUIL atau AKLI di Indonesia.

8.3	Dalam kondisi apapun jangan melepaskan konduktor pembumian dari steaker listrik.

8.4	Jangan gunakan kabel sambungan atau adaptor jenis apapun. Kabel listrik dan steaker harus utuh dan tidak rusak.

8.5	Jangan menggunakan pipa saluran dan lainnya sebagai grounding.

8.6	Pembumian yang benar dapat menjamin keselamatan dan menjaga dari interferensi power AC dan gelombang elektromagnetik.

Sambungan Listrik ke Sterilisator :

8.7	Pastikan power supply AC sesuai dengan spesifikasi berikut: 220-240 V AC, 50Hz.

8.8	Sambungkan kabel listrik/steaker dari sterilisator ke stop kontak yang telah digrounding/dibumikan dengan baik dan benar.

8.9	Pastikan lampu indikator power pada sterilisator menyala.

8.10	Jika kabel listrik tidak terhubung dengan sempurna sebelum mengoperasikan sterilisator, terdapat kemungkinan sterilisator tidak bekerja dengan sempurna karena masukan daya yang tidak efisien.

# Bab 8 Pengoperasian Sterilisator

9.1	Masukkan barang yang akan diproses (baik untuk ozon maupun sterilisasi) kemudian tutup pintu dan akan memulai proses.

9.2	Buka pintu lemari steril ZLD50-F.

9.3	Masukkan alat yang mau disterilkan kedalam.

9.4	Tutup kembali lemari steril.

9.5	Tekan tombol Stop untuk memberhentikan atau membatalkan proses sterilisasi setiap saat jika dikehendaki. Colokkan kabel power pada stop kontak.

9.6	Tekan tombol Power untuk menyalakan unit.

9.7	Tekan tombol Drying 1x untuk proses pengeringan selama 20 menit, Tekan tombol Drying 2x untuk proses pengeringan selama 40 menit, Tekan tombol Drying 3x untuk proses pengeringan selama 60 menit,Tekan tombol Drying 4x untuk proses pengeringan selama 90 menit,  Tekan tombol Drying 5x untuk mematikan proses pengeringan.

9.8	Tekan tombol steril untuk proses steril ozon dan UV .

9.9	Jika saat proses steril berlangsung lalu pintu lemari steril dibuka maka proses akan berhenti dan alarm akan berbunyi.

9.10	Tekan tombol power kembali untuk mematikan unit.

# Bab 9 Pemecahan Masalah atas Gangguan pada Pengguna

| No | Problem | Solusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mati total | - Cek sambungan listrik ke sumber listrik - Cek sambungan soket kabel power coklat dengan avometer - Cek sambungan soket kabel power biru dengan avometer - Cek sambungan kabel fuse dengan avometer |
| 2 | Ozon tidak berfungsi | - Cek indikator lampu power menyala apa tidak - Cek saklar pengontrol pintu dengan plat pada pintu apakah menekan dengan baik - Cek tegangan listrik normal tidak |
| 3 | Lampu Infra Red mati | - Cek indikator lampu power menyala apa tidak - Cek tegangan listrik normal tidak |

# Bab 10 Perawatan dan Pemeliharaan

11.1	Pembeli tidak diijinkan untuk membuka atau membongkar isi dalam sterilisator. Setiap pemeliharaan atau pembaharuan harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan profesional yang berwenang dari PT. Sinko Prima Alloy. Pemeliharaan harus dilakukan dengan komponen asli dari PT. Sinko Prima Alloy.

11.2	Dimohon untuk menarik steaker power supply ketika power listrik hendak dimatikan. Jika sterilisator ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dimohon untuk menarik steaker power supply dari sumber listrik, kemudian meletakkan sterilisator ini pada tempat yang teduh, dingin dan kering.

11.3	Sterilisator seharusnya dipelihara dan dibersihkan secara teratur.

Cara pembersihan Elitech Sterilisator sebagai berikut:

- Pertama-tama kabel listrik harus dilepas dari sumber listrik.

- Siapkan ember dan campurkan air bersih serta bahan pembersih (sabun cair atau deterjen netral) dengan perbandingan yang tepat

- Celupkan spons ke dalam ember tersebut dan gosokkan di permukaan luar dan bagian dalam ruangan Sterilisator beserta rak instrumentnya

- Celupkan lap ke dalam ember yang berisi air bersih tanpa bahan pembersih kemudian gosokkan secara merata ke seluruh bagian sterilisator tersebut untuk menghilangkan busa dan bekas sabun

- Pergunakan lap kering dan bersih untuk mengeringkan, hingga keseluruhan Sterilisator tersebut benar-benar kering dan bersih

# Bab 11 Spesifikasi

| Model / tipe produk |  |  | ZLD50-F |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapasitas daya tampung |  |  | 50 Liter |
| Tegangan suplai |  |  | 220V, 50-60Hz |
| Daya tampung tiap rak |  |  | ± 7 Kg |
| Sterilisasi dengan Ozone Generator |  | Konsentrasi ozon | 30 ± 5 mg/m3 |
|  |  | Periode sterilisasi | ± 45 Menit |
|  |  | Hasil uji sterilisasi | Steril (killing log >6) |
| Sterilisasi dengan Infra Merah |  | Suhu sterilisasi | < 85˚C |
|  |  | Periode sterilisasi | ± 45 Menit |
|  |  | Hasil uji sterilisasi | Steril (killing log >6) |
| Daya Tahan Standard Pemakaian Ozon & Infra Merah |  |  | ≥1500 Jam |
| Uji Arus Bocor |  |  | ≤0,1 mA |
| Uji tahanan pembumian |  |  | ≤0,1 mΩ |
| Uji Ketahanan terhadap tegangan 1500V, 1 menit |  |  | Tidak tembus |
| Uji fungsi pada tegangan 180V |  |  | Dapat bekerja normal |
| Uji fungsi pada tegangan 250V |  |  | Dapat bekerja normal |
| Uji fungsi pada temperatur 42˚C, RH 95% |  |  | Dapat bekerja normal |
| Material Body |  |  | Stainless Steel |
| Material Pintu |  |  | Aluminium Alloy dan Kaca gelas dua lapis |
| Berat bersih |  |  | 13,2 Kg |
| Dimensi Unit |  |  | 800 × 325 × 400 (mm) |
| Lingkup Pengoperasian | Temperatur |  | +5˚C ~ +35 ˚C |
|  | Kelembapan |  | ≤ 80% |
|  | Tekanan Atmosfir |  | 86 kPa ~ 106kPa |
| Temperatur lingkungan | Temperatur |  | -10˚C ~ 55˚C |
|  | Kelembapan |  | ≤ 95% |
|  | Tekanan Atmosfir |  | 50 kPa ~ 106 kPa |

# Bab Tambahan

Pada prakteknya tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap tindakan dekontaminasi, semua anggota kelompok berperan dalam proses sterilisasi dan desinfeksi. Di bagian kesehatan masyarakat, petugas pelaksananya terdiri atas: pengawas kesehatan, perawat kesehatan masyarakat, pembantu perawat, bidan dan dokter kesehatan masyarakat. Di bagian bedah, anggota kelompoknya mungkin terdiri atas dokter umum, perawat ruangan, kepala ruangan, sekretaris dan resepsionis. Tugas rutin seperti mengoperasikan Elitech Sterilisator dapat diserahkan kepada orang lain. Mengingat hal di atas maka perlu diberikan buku “Petunjuk Penggunaan Sterilisator” dan jika dibutuhkan kami dapat menyediakan buku “Petunjuk Praktis Sterilisasi Instrument dengan Elitech Sterilisator dan Pengendalian Infeksi Silang”.

Pertama kali haruslah dipahami dulu arti dan perbedaan istilah dekontaminasi, desinfeksi dan sterilisasi. Derajat dekontaminasi yang dikehendaki ditentukan oleh resiko yang ditimbulkan oleh instrument.

Dekontaminasi : Suatu istilah umum yang menjelaskan tentang metode pencucian, desinfeksi dan sterilisasi untuk menghilangkan kuman-kuman yang melekat pada peralatan medis.

Desinfeksi : Suatu cara untuk mematikan bakteri vegetative, virus dan jamur tetapi tidak mematikan spora.

Sterilisasi : Suatu cara untuk membunuh atau menghancurkan semua mikroorganisme dan spora yang melekat pada peralatan medis.

Seringkali terjadi penafsiran yang keliru terhadap istilah di atas, seperti misalnya melakukan sterilisasi dengan air panas yang mendidih dimana cara ini tidak membunuh semua spora, virus dan bakteri.

Pembersihan awal merupakan bagian penting dari proses dekontaminasi; bila instrument tidak dibersihkan dan dibilas terlebih dahulu, darah dan kotoran lain akan membeku dan menempel dengan kuat pada instrument. Organisme yang menempel itu akan memperpanjang proses dekontaminasi atau sterilisasi.

Elitech Sterilizing Cupboard / sterilisator menghadirkan inovasi baru di dunia kedokteran, dalam hal Sterilisasi peralatan medis. Dengan teknologi sederhana kami membuat terobosan dibidang sterilisasi alat-alat kedokteran. Dengan mengaplikasikan gas ozon konsentrasi sangat tinggi untuk sterilisasi dan Sinar ber-intensitas sangat tinggi.

Elitech sterilisator mengisi kebutuhan akan alat sterilisator yang praktis, ekonomis, kecil dan aman.

PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61

PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8

SURABAYA - 60191

TLP. 031-7492882,74828816,7482835

sinkoprima@gmail.com

teknik.sinkoprima@gmail.com

Website: http://www.elitech.id

No Document	: SPA-BM/PROD-179

Ver	: 00

Release Date	: 04 April 2022