PT. SINKO PRIMA ALLOY

TAMBAK OSOWILANGUN NO.61

PERGUDANGAN OSOWILANGUN PERMAI BLOK E7-E8

SURABAYA - 60191

TLP. 031-7492882,74828816,7482835

sinkoprima@gmail.com

teknik.sinkoprima@gmail.com

Website: www.elitech.id

No Dokumen	: SPA-BM/PROD-36

Ver			: V03

Tanggal Terbit	: 22 September 2023  Rev.03

Kata Pengantar

Panduan ini akan membantu Anda memahami cara mengoperasikan dan merawat produk. Ingatlah bahwa produk harus digunakan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk ini. Kegagalan pengguna dalam mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan perangkat tidak berfungsi atau menyebabkan kecelakaan pada PT. Sinko Prima Alloy (selanjutnya disebut PT. Sinko Prima Alloy) tidak bertanggung jawab. PT. Sinko Prima Alloy memiliki hak cipta atas panduan ini. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT. Sinko Prima Alloy Semua dokumen yang terkait dengan manual ini tidak boleh disalin, direproduksi, atau diterjemahkan ke bahasa lain.

Dokumen ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta tetapi tidak terbatas pada informasi rahasia seperti informasi teknis dan informasi paten yang terkandung dalam manual ini. Pengguna tidak boleh memberikan informasi yang tidak relevan kepada pihak ketiga.

Pengguna harus memahami bahwa tidak ada dalam manual ini yang memberikan hak tersurat maupun tersirat kepada pengguna. Semua hak kekayaan intelektual atau lisensi PT. Sinko Prima Alloy. PT. Sinko Prima Alloy berhak mengubah, memperbarui, dan menafsirkan manual ini.

PT. Sinko Prima Alloy bertanggung jawab sepenuhnya atas kemungkinan dampak pada keselamatan, keterbatasan, dan kinerja peralatannya jika:

Operasi perakitan, perluasan, penyesuaian, modifikasi atau perbaikan dilakukan oleh orang yang diberi wewenang oleh PT. Sinko Prima Alloy dan instalasi listrik memenuhi standar nasional. Instrumen digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan. PT. Sinko Prima Alloy akan memberikan diagram sirkuit yang diperlukan, daftar suku cadang, deskripsi, instruksi kalibrasi atau informasi lainnya selama perbaikan individu untuk memperbaiki suku cadang perangkat tertentu. PT. Sinko Prima Alloymerupakan bagian yang dapat diperbaiki oleh petugas pemeliharaan.

Daftar Isi

Bab 1 Peringatan Pengamanan	2

Bab 2 Peraturan Pemeliharaan	2

Bab 3 Karakteristik Sterilisator ZTP 80-ECO	2

Bab 4 Perhatikan sebelum Pengoperasian	2

Bab 5 Persiapan Kerja Sebelum Mengoperasikan Sterilisator	2

Bab 6 Pencegahan selama Penggunaan	2

Bab 7 Pembumian dan Sambungan Listrik ke Sterilisator	2

Bab 8 Pengoperasian Sterilisator	2

Bab 9 Pemecahan Masalah atas Gangguan pada Pengguna	2

Bab 10 Diagram Jalur Listrik Sterlisator ZTP 80-ECO	2

Bab 10 Perawatan dan Pemeliharaan	2

Bab 11 Spesifikasi	2

Bab Tambahan	2

# Bab 1 Peringatan Pengamanan

  - Sumber listrik harus dibumikan sebelum menggunakan alat sterilisasi.

  - Harap cabut kabel daya sebelum mengganti sekring.

  - Peralatan ini harus dioperasikan dan dipelihara oleh seorang profesional.

  - Operator harus membaca manual ini dengan seksama sebelum menggunakan alat sterilisasi dan menggunakan peralatan ini sesuai dengan aturan pengoperasian.

  - Desain alat sterilisasi ini memberikan keamanan yang baik namun operator harus tetap memperhatikan peringatan mengenai kondisi dan kondisi pengoperasian alat sterilisasi.

  - Harap matikan alat sterilisasi dan cabut kabel listrik sebelum membersihkan dan menyeka.

  - Jika instrumen tidak akan segera digunakan setelah sterilisasi, instrumen dapat ditempatkan dalam nampan yang dilapisi tisu steril dan ditutup dengan tisu atau kertas steril. Instrumen ini harus digunakan dalam waktu 3 jam.

  - Modul dan/atau lampu generator ozon harus diganti setelah digunakan lebih dari 1.500 jam untuk menjaga efektivitas desinfeksi.

  - Alat sterilisasi ZTP 80-ECO telah lulus pengujian sesuai standar IEC60335 dan IEC60601. Untuk mempertahankan kinerja terbaik selama penggunaan, kalibrasi rutin harus dilakukan di pusat layanan Elitech atau fasilitas kalibrasi terakreditasi; seperti BPFK (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan).

# Bab 2 Peraturan Pemeliharaan

  - Dalam kondisi penggunaan normal sesuai dengan petunjuk penggunaan alat sterilisasi ini, jika alat sterilisasi ini mengalami masalah, silakan hubungi departemen layanan pelanggan kami. Perusahaan ini memiliki catatan penjualan dan catatan pelanggan untuk setiap alat sterilisasi yang memiliki garansi servis selama satu tahun sejak tanggal pembelian awal tergantung kondisi dan waktu.

  - Bahkan selama periode pemeliharaan gratis, kami tetap mengenakan biaya perbaikan karena alasan berikut:

    - Kesalahan pengguna karena pengoperasian instruksi alat sterilisasi yang salah. (lampu rusak karena terbentur alat, terjatuh atau kesalahan lainnya; generator ozon tidak berfungsi karena percikan air atau kesalahan lainnya)

    - Kesalahan karena terjatuh setelah pengguna meninggalkan lokasi pembelian.

    - Persiapan, pembangunan kembali, dekomposisi, dan kesalahan lainnya berada di luar standar perusahaan kami.

    - Kerusakan akibat bencana alam misalnya: kebakaran, banjir, gempa bumi dan permasalahan lainnya.

    - Kerusakan akibat fluktuasi tegangan yang kuat atau di luar persyaratan tegangan standar alat sterilisasi.

  - Selama masa garansi, penggantian suku cadang gratis selama dua tahun. Tidak termasuk kabel listrik, rak baja tahan karat, rangka rumah lampu, rangka rak beban berlebih, petunjuk pengoperasian, dan biaya pengemasan.

  - Layanan perawatan gratis akan dibatalkan jika segelnya rusak.

  - Untuk biaya pemeliharaan di luar masa garansi, perusahaan kami menyarankan untuk terus menggunakan “Kontak untuk pemeliharaan berkala”.

# Bab 3 Karakteristik Sterilisator ZTP 80 ECO

  - Sistem desinfeksi:  Alat sterilisasi kering, dengan Range 550W ~ 600W.

  - Alat sterilisasi ini mudah digunakan, tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus untuk mengoperasikannya, dan tidak memerlukan pengawasan atau perawatan khusus.

  - Pengoperasiannya hanya dengan menekan tiga tombol. Proses sterilisasi berlangsung secara otomatis dan alat dapat dimatikan setelah proses sterilisasi selesai.

  - Panel kontrol yang nyaman, lebih mudah digunakan. Lampu indikator menunjukkan status kerja lebih jelas untuk observasi.

  - Tingkat keamanan listrik: Tingkat 1.

  - Tampilan keseluruhan alat ini ramping, ringan dan mudah dipindahkan atau dimobilisasi untuk berbagai keperluan, dapat ditenagai dari sumber UPS, DC, panel surya, baterai kering dengan cara menggunakan 'inverter'.

  - Menurut golongan modus kerjanya, alat ini termasuk dalam alat yang tidak dapat bekerja terus menerus.

  - Hampir semua instrumen dapat disterilkan dalam alat sterilisasi, dengan ozon sebagian besar peralatan tahan panas dan tidak tahan panas dapat disterilkan. Perangkat yang tidak tahan terhadap ozon dapat disterilkan dengan menggunakan sinar infra merah pada alat sterilisasi ini.

  - Alat sterilisasi ini dapat digunakan secara multifungsi untuk berbagai keperluan, institusi, klinik, laboratorium, rumah sakit, restoran dan rumah tangga. Dapat didesinfeksi:

Segala alat kesehatan, laboratorium salon, perawatan kecantikan, tattoo, mainan, perlengkapan bayi, dokumen penting, alat makan.

  - Dengan kemampuan ozon sebagai super oksidan, banyak logam berat, racun, pestisida dan bahan kimia berbahaya dapat terurai dalam alat sterilisasi ini.

# Bab 4 Perhatikan sebelum Pengoperasian

  - Bacalah manual ini dengan seksama sebelum digunakan untuk memastikan bahwa alat sterilisasi dapat digunakan dengan aman dan efektif.

  - Pemasangan dan pemeliharaan perangkat harus dilakukan sesuai dengan petunjuk penggunaan ini.

    - Tidak boleh ada kabel atau sumber tegangan tinggi di sekitar alat sterilisasi.

    - Jangan menggunakan atau menyimpan mesin di tempat yang tekanan udaranya terlalu tinggi, suhunya, kelembapannya melebihi standar umum, ventilasi yang buruk, terlalu banyak debu, gas yang mengandung garam, alkali, dan bahan kimia.

  - Alat sterilisasi ini harus diletakkan di tempat yang rata. Letakkan di tempat yang terang saat bepergian. Hindari getaran dan guncangan yang berlebihan.

  - Nilai frekuensi dan tegangan AC harus memenuhi persyaratan dan mempunyai kapasitas arus yang memadai.

  - Silakan letakkan alat sterilisasi ini di tempat yang mudah dibumikan.

  - Sebelum menggunakan alat sterilisasi, lepaskan semua tali dan kemasan dari dudukan instrumen, dan keluarkan buku petunjuk dari kartu garansi dan semua dokumen yang ada, dan simpan dengan hati-hati di tempat yang mudah ditemukan.

  - Periksa seluruh peralatan di ruang desinfeksi, apakah terpasang dengan benar dan pada posisi yang tepat?

  - Pastikan kunci pintu mekanis selalu berfungsi dengan baik.

  - Selama proses sterilisasi ozon, lampu ungu yang menyala dan mati secara bergantian adalah hal yang normal dan tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan pada komponen.

# Bab 5 Persiapan Kerja Sebelum Mengoperasikan Sterilisator

  - Periksa apakah alat sterilisasi terhubung ke ground dan apakah sambungan kabel aman.

  - Periksa tegangan keluaran yang sesuai saat memilih inverter AC.

  - Pastikan semua alat (peralatan) yang akan disterilkan telah dicuci dan dikeringkan sebelum dimasukkan ke dalam alat sterilisasi.

  - Bersihkan instrumen untuk pertama kali dengan sarung tangan. Peralatan dibersihkan dengan larutan air sabun hangat di wastafel atau wadah lain yang sesuai. Kemudian bilas alat dengan air mengalir dan lakukan dengan hati-hati agar air tidak terciprat.

  - Tempatkan alat (equipment) ke dalam keranjang atas atau bawah tergantung pada tingkat risiko atau karakteristik produk yang akan disterilkan. Harus ada jarak yang cukup antar alat (peralatan) agar hasil sterilisasi efektif dan lengkap.

  - Perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkannya terhadap pasien:

- Instrumen yang tergolong berisiko tinggi adalah: Alat tersebut menembus kulit, memasuki bagian tubuh yang steril atau bersentuhan langsung dengan selaput lendir yang rusak.

- Instrumen yang tergolong risiko moderat adalah: Instrumen bersentuhan langsung dengan selaput lendir yang utuh.

- Instrumen yang tergolong berisiko rendah adalah:  Perangkat ini hanya boleh digunakan pada kulit yang utuh.

  - Kapas, kain kasa, sarung tangan, kain dan sejenisnya dapat didesinfeksi dengan menempatkannya secara rapi dan merata, tanpa melipat kain menjadi beberapa lapisan.

  - Untuk perkakas berukuran kecil, harap sediakan dudukan perkakas yang tahan air dan memiliki lubang yang seragam dan lengkap.

# Bab 6 Pencegahan selama Penggunaan

  - Perhatikan bahwa semua instrument (peralatan) telah tertata rapi dan baik, sesuai kategori dan karakteristik produk, terdapat celah yang cukup antar instrument (peralatan), tidak melebihi beban dan tidak meluber.

  - Perhatikan bahwa kunci pintu mekanik telah terpasang dengan baik untuk menghindari kebocoran ozon maupun Infra Red.

  - Saat sterilisasi berlangsung jika terdeteksi kebocoran ozon berlebihan, segera hentikan proses sterilisasi, cabut power supply dan hubungi pusat servis kami.

  - Saat sterilisasi berlangsung, jika lampu berkedip-kedip berkepanjangan atau bekerja tidak normal, segera hentikan proses sterilisasi, cabut power supply dan hubungi pusat servis kami.

  - Saat proses sterilisasi berlangsung dilarang membuka pintu sterilisator untuk menghindari kebocoran ozon maupun, jika pintu terbuka maka alarm akan berbunyi dan proses sterilisasi akan berhenti dengan sendirinya. Dimohon untuk menyalakan proses sterilisasi mulai awal.

  - Saat proses sterilisasi ozon berakhir, dilarang membuka pintu sterilisator langsung, karena dapat menyebabkan kebocoran ozon dalam jumlah yang besar. Disarankan untuk menunggu waktu selama 20 menit.

  - Instrument (peralatan) yang terbuat dari bahan karet, tembaga dan turunannya beserta bahan yang mudah teroksidasi tidak diperkenankan disterilisasi dengan ozon, disarankan dengan menggunakan sterilisasi dengan sinar untuk menghindari keausan atau kerusakan akibat teroksidasi ozon.

  - Sterilisasi dengan ozon terdapat kemungkinan ber-efek bleaching/pemutihan.

  - Lepaskan atau offkan kabel power dari sumber listrik setelah penggunaan.

  - Simpan sterilisator dan suku cadang dengan baik dan benar sesuai petunjuk penggunaan untuk penggunaan selanjutnya.

# Bab 7 Pembumian dan Sambungan Listrik ke Sterilisator

Pembumian :

  - Sambungkan sterilisator ke ground dan stop kontak sumber listrik melalui kabel listrik tiga jalur (steker tiga-kawat). Steker tiga kawat harus dimasukkan ke dalam stop kontak kabel tiga kawat dengan benar.

  - Jika sebuah stop kontak tiga-kawat tidak tersedia, seorang tukang listrik yang memenuhi syarat harus menginstal satu unit sesuai dengan aturan KONSUIL atau AKLI di Indonesia.

  - Dalam kondisi apapun jangan melepaskan konduktor pembumian dari steaker listrik.

  - Jangan gunakan kabel sambungan atau adaptor jenis apapun. Kabel listrik dan steaker harus utuh dan tidak rusak.

  - Jangan menggunakan pipa saluran dan lainnya sebagai grounding.

  - Pembumian yang benar dapat menjamin keselamatan dan menjaga dari interferensi power AC dan gelombang elektromagnetik.

Sambungan Listrik ke Sterilisator:

  - Pastikan power supply AC sesuai dengan spesifikasi berikut: 220-240 V AC, 50Hz.

  - Sambungkan kabel listrik/steaker dari sterilisator ke stop kontak yang telah digrounding/dibumikan dengan baik dan benar.

  - Pastikan lampu indikator power pada sterilisator menyala.

  - Jika kabel listrik tidak terhubung dengan sempurna sebelum mengoperasikan sterilisator, terdapat kemungkinan sterilisator tidak bekerja dengan sempurna karena masukan daya yang tidak efisien.

# Bab 8 Pengoperasian Sterilisator

  - Masukkan barang yang akan diproses (baik untuk ozon maupun sterilisasi) kemudian tutup pintu dan akan memulai proses.

  - Tekan tombol Steril lebih dulu untuk mengoperasikan ruang steril (ruang bagian bawah), proses akan berhenti secara otomatis mana kala suhu dalam ruangan telah mencapai suhu max 150 ˚C.

  - Tekan tombol Ozon untuk pengoperasian ruang ozon (ruang bagian atas). Proses akan berhenti bila proses steril selesai.

  - Bila semua proses selesai, diamkan ± 60 menit untuk penetralan/pendinginan.

  - Tekan tombol On/Off untuk memberhentikan atau membatalkan proses sterilisasi setiap saat jika dikehendaki.

  - Gunakanlah segera instrument (peralatan) yang telah selesai disterilisasi untuk menghindari kontaminasi ulang saat instrument (peralatan) dikeluarkan dari sterilisator ini.

  - Jika instrument (peralatan) yang telah selesai disterilisasi tidak digunakan langsung, maka dapat disimpan terus di dalam sterilisator untuk menjaga sterilitas instrument (peralatan) selama berada di dalam sterilisator.

  - Instrument (peralatan) yang telah lama tersimpan di dalam sterilisator, disarankan untuk disterilisasi ulang saat hendak digunakan kembali.

# Bab 9 Pemecahan Masalah atas Gangguan pada Pengguna

| No | Problem | Solusi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mati total | - Cek sambungan listrik ke sumber listrik - Cek sambungan soket kabel power coklat dengan avometer - Cek sambungan soket kabel power biru dengan avometer Cek sambungan kabel fuse dengan avometer |
| 2 | Ozon tidak berfungsi | - Cek indikator lampu power menyala apa tidak - Cek saklar pengontrol pintu dengan plat pada pintu apakah menekan dengan baik - Cek tegangan listrik normal tidak |
| 3 | Lampu Infra Red mati | - Cek indikator lampu power menyala apa tidak - Cek tegangan listrik normal tidak |

# Bab 10 Diagram Jalur Listrik Sterlisator ZTP 80-ECO

# Bab 10 Perawatan dan Pemeliharaan

  - Pembeli tidak diijinkan untuk membuka atau membongkar isi dalam sterilisator. Setiap pemeliharaan atau pembaharuan harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan profesional yang berwenang dari PT. Sinko Prima Alloy. Pemeliharaan harus dilakukan dengan komponen asli dari PT. Sinko Prima Alloy.

  - Dimohon untuk menarik steaker power supply ketika power listrik hendak dimatikan. Jika sterilisator ini tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dimohon untuk menarik steaker power supply dari sumber listrik, kemudian meletakkan sterilisator ini pada tempat yang teduh, dingin dan kering.

  - Sterilisator seharusnya dipelihara dan dibersihkan secara teratur.

Cara pembersihan Elitech Sterilisator sebagai berikut:

- Pertama-tama kabel listrik harus dilepas dari sumber listrik.

- Siapkan ember dan campurkan air bersih serta bahan pembersih (sabun cair atau deterjen netral) dengan perbandingan yang tepat

- Celupkan spons ke dalam ember tersebut dan gosokkan di permukaan luar dan bagian dalam ruangan Sterilisator beserta rak instrumentnya

- Celupkan lap ke dalam ember yang berisi air bersih tanpa bahan pembersih kemudian gosokkan secara merata ke seluruh bagian sterilisator tersebut untuk menghilangkan busa dan bekas sabun

- Pergunakan lap kering dan bersih untuk mengeringkan, hingga keseluruhan Sterilisator tersebut benar-benar kering dan bersih

# Bab 11 Spesifikasi

| Model / tipe produk |  | ZTP 80-ECO |
| --- | --- | --- |
| Kapasitas daya tampung |  | 80 Liter |
| Tegangan suplai |  | 220V, 50-60Hz |
| Daya tampung tiap rak |  | ± 10 Kg |
| Sterilisasi dengan Ozone Generator | Konsentrasi ozon | ≥ 100 ppm |
|  | Periode sterilisasi | ± 60 Menit |
|  | Hasil uji sterilisasi | Steril (killing log >6) |
| Sterilisasi dengan Infra Merah | Suhu sterilisasi | ≥ 125˚C |
|  | Periode sterilisasi | ± 60 Menit |
|  | Hasil uji sterilisasi | Steril (killing log >6) |
| Daya Tahan Standard Pemakaian Ozon & Infra Merah |  | ≥ 1500 Jam |
| Uji Arus Bocor |  | ≤ 0,1 mA |
| Uji tahanan pembumian |  | ≤ 0,1 mΩ |
| Uji Ketahanan terhadap tegangan 1500V, 1 Menit |  | Tidak tembus |
| Uji fungsi pada tegangan 180V |  | Dapat bekerja normal |
| Uji fungsi pada tegangan 250V |  | Dapat bekerja normal |
| Uji fungsi pada temperatur 42˚C, RH 95% |  | Dapat bekerja normal |
| Spesifikasi Teknis Ozone Generator | Modul Tegangan Tinggi dan Frekuensi Tinggi |  |
|  | Dimensi | 142 × 60 × 35 (mm) |
|  | Daya Listrik | 10 W |
| Spesifikasi Teknis Lampu Infra Merah | Daya keluaran dengan intensitas tinggi dan stabil |  |
|  | Dimensi | 345 × ø20 (mm) |
|  | Daya Listrik | 550W~600W |
| Pengaman Pengoperasian | Mati otomatis saat pintu dibuka (Ruang Atas) |  |
|  | Mati otomatis setelah proses sterilisasi satu periode berakhir |  |
| Material Body |  | Stainless Steel |
| Material Pintu |  | Aluminium Alloy dan Kaca gelas dua lapis |
| Berat bersih |  | ± 15 Kg |
| Dimensi Unit |  | 430 × 350 × 970 (mm) |

# Bab Tambahan

Pada prakteknya tidak ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap tindakan dekontaminasi, semua anggota kelompok berperan dalam proses sterilisasi dan desinfeksi. Di bagian kesehatan masyarakat, petugas pelaksananya terdiri atas: pengawas kesehatan, perawat kesehatan masyarakat, pembantu perawat, bidan dan dokter kesehatan masyarakat. Di bagian bedah, anggota kelompoknya mungkin terdiri atas dokter umum, perawat ruangan, kepala ruangan, sekretaris dan resepsionis. Tugas rutin seperti mengoperasikan Elitech Sterilisator dapat diserahkan kepada orang lain. Mengingat hal di atas maka perlu diberikan buku “Petunjuk Penggunaan Sterilisator” dan jika dibutuhkan kami dapat menyediakan buku “Petunjuk Praktis Sterilisasi Instrument dengan Elitech Sterilisator dan Pengendalian Infeksi Silang”.

Pertama kali haruslah dipahami dulu arti dan perbedaan istilah dekontaminasi, desinfeksi dan sterilisasi. Derajat dekontaminasi yang dikehendaki ditentukan oleh resiko yang ditimbulkan oleh instrument.

Dekontaminasi: Suatu istilah umum yang menjelaskan tentang metode pencucian, desinfeksi dan sterilisasi untuk menghilangkan kuman-kuman yang melekat pada peralatan medis.

Desinfeksi: Suatu cara untuk mematikan bakteri vegetative, virus dan jamur tetapi tidak mematikan spora.

Sterilisasi: Suatu cara untuk membunuh atau menghancurkan semua mikroorganisme dan spora yang melekat pada peralatan medis.

Seringkali terjadi penafsiran yang keliru terhadap istilah di atas, seperti misalnya melakukan sterilisasi dengan air panas yang mendidih dimana cara ini tidak membunuh semua spora, virus dan bakteri.

Pembersihan awal merupakan bagian penting dari proses dekontaminasi; bila instrument tidak dibersihkan dan dibilas terlebih dahulu, darah dan kotoran lain akan membeku dan menempel dengan kuat pada instrument. Organisme yang menempel itu akan memperpanjang proses dekontaminasi atau sterilisasi.

Elitech Sterilizing Cupboard / sterilisator menghadirkan inovasi baru di dunia kedokteran, dalam hal Sterilisasi peralatan medis. Dengan teknologi sederhana kami membuat terobosan dibidang sterilisasi alat-alat kedokteran. Dengan mengaplikasikan gas ozon konsentrasi sangat tinggi untuk sterilisasi dan Sinar ber-intensitas sangat tinggi.

Elitech sterilisator mengisi kebutuhan akan alat sterilisator yang praktis, ekonomis, kecil dan aman.

STERILISATOR KERING

ZTP 80-ECO

BUKU MANUAL